## ECOCARDIOGRAFO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2025
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: ECOCARDIOGRAFO
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
| ESPECIFICACION TECNICA A CUMPLIR | CUMPLO SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
1 | Ecocardiografía tridimensional: 2D, 3D e imagen armónica
2 | SOFTWARE DE ESTACION DE TRABAJO. permite el análisis pos-procesamiento de las imágenes de ecocardiografía obtenidas, incluyendo análisis de Strain, StrainRate, Doppler tisuIar, sincronía y ecoestrés, permitiendo almacenamiento y revisión de estudios obtenidos.
3 | Análisis de deformación miocárdica: strain longitudinal global, ventrículo derecho y auricular.
4 | Medición automatizada de diámetros bidimensionales, doppler espectral, y bordes endocardicos
5 | Modos: Modo M (M-Mode), Modo B (2D), Modo Doppler (doppler color y Flujo de Color), Modo Tejido Doppler, pulsado, continuo y tisular, función de ajuste automatico de ganancia, función de mejora de resolución de imagen,imagen biplanar y multiplanar en tiempo real.
6 | Transductor (sectorial), ancho de banda 1-5 MHZ, profundidad mínima 20 cm.
7 | Sonda transesofágica con rango extendido de frecuencias de funcionamiento mínimo entre 2 y 8 MHz con funciones: Rotacional (90°) y de Angulación Apertura mínima de 20. mm, 2D, 3D, CW
8 | Onda pulsada orientable: High-PRF
9 | Software de Análisis: Con herramientas avanzadas para el análisis automatizado de las imágenes, cuantificación de la función ventricular y la evaluación de las válvulas cardíacas, ajuste automático de ganancia, ajuste automático con un solo comando de la escala de velocidad.
10 | Almacenamiento y Gestión de Imágenes: Capacidad de almacenamiento mínimo 1 TB, navegación y manipulación de estudios anteriores. Tiempo de procesamiento de imágenes incluyendo su almacenamiento inferior a 30 segundos.
11 | Conectividad DICOM (Salida de datos): Permite la integración con sistemas de gestión de información hospitalaria (HIS) y sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS)
12 | Puertos y Conectividad Inalámbrica: Para transferir datos y actualizar el software fácilmente (mínimo dos puertos USB 2.0 o superior, mínimo un puerto ethernet 10 Mbps) conectividad wifi.
13 | Características técnicas de alimentación: Voltaje 110 - 120 VAC / 60 Hz Batería interna con autonomía mínima de 20 minutos en modo Standby Potencia nominal: menor a 750 VA
14 | Incluye UPS de 2 KVA, con máximo 10 segundos de respuesta.
15 | Ajuste ergonómico: Posibilidad de ajustar la altura y la inclinación de la pantalla.
16 | Garantía mínima 2 años.
17 | Monitor de alta resolución 17 pulgadas mínimo, resolución mínima: 1920 x 1080 píxeles (Full HD)
18 | Incluye carro de transporte del equipo.
19 | Incluye impresora.
20 | Capacidad de 4 puertos para transductores
21 | Software de atención remota incluido para realizar revisión del equipo por parte de soporte técnico.
22 | Certificados de conformidad de seguridad: IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-2-37, • IEC62366-1.
23 | Pantalla táctil (mínimo 10 pulgadas) de alta resolución mínima (1920 x 1080 pixeles)
25 | Servicio técnico: Garantizar repuestos – carta disponibilidad.
26 | Servicio técnico: Tiempo de entrega de repuestos mínima stock nacional e indicar tiempos de importación.
27 | Servicio técnico: Actualización de software sin costo durante la garantía del equipo.
28 | Soporte técnico del equipo, sus componentes y accesorios.
29 | Mínimos requeridos:
30 | Que no tenga alertas sanitarias durante el último año, si las tiene debe tener plan en ejecución para solucionarlos.

## ECOGRAFO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2025
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: ECOGRAFO
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
| ESPECIFICACION TECNICA A CUMPLIR | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
1 | El equipo debe contar mínimo con 4 puertos activos para la conexión de transductores.
2 | Ergonomía y Usabilidad: Diseño ergonómico para comodidad del médico y del paciente.
3 | Ergonomía y Usabilidad: Con brazo que permita el ajuste de altura y ubicación tanto del monitor como del panel principal para un adecuado posicionamiento para estudios vasculares periféricos y estudios que requieran biopsias entre otros.
4 | Ergonomía y Usabilidad: Incluye carro de transporte del equipo y la posibilidad de ajustar la altura del equipo y rotar el monitor.
5 | Ergonomía y Usabilidad: El equipo debe tener teclado físico, inmerso en él.
6 | Modos de Imagen: B (brillo), M (movimiento), Doppler color y sus modalidades, Doppler pulsado y sus combinaciones.
7 | Modos de Imagen: Modo Dúplex y Triplex.
8 | Modos de Imagen: Doppler Power y Angio de alta sensibilidad (ADF) para diminutos vasos tanto arterias como venas que permita el cálculo del índice de vascularización y el análisis espectral.
9 | Funciones Automáticas: El equipo debe contar con ajuste automático de ganancias con un solo comando, así como de la escala de velocidad y la línea base en Doppler.
10 | Funciones Automáticas: Calculo automático de velocidades y parámetros de Doppler espectral con auto-trazo.
11 | Transductor Convex (abdominal): Frecuencia: Mínima 3-6 MHz.
12 | Transductor Convex (abdominal): Campo de visión amplio.
13 | Transductor Convex (abdominal): Aplicaciones: Evaluación abdominal general y estudios hepáticos. Procedimientos guiados por ecografía toracoabdominales.
14 | Transductor Lineal 1: (tejidos blandos, piel, mama y tiroides de alta resolución)
15 | Transductor Lineal 1: Frecuencia: Mínima: 17 Mhz.
16 | Transductor Lineal 2: (tejidos blandos y vascular periférico)
17 | Transductor Lineal 2: Frecuencia: Mínima: 4.5 a 14 MHz.
18 | Transductor Lineal 2: Alta resolución para detalles finos.
19 | Transductor Lineal 2: Aplicaciones: Evaluación de partes blandas, músculos, vasos superficiales y exámenes pediátricos.
20 | Transductor Palito de Golf:
21 | Transductor Palito de Golf: Frecuencia mínima: 22 Mhz.
22 | Transductor Palito de Golf: Aplicaciones: estudios de piel, uña, reumatología, musculoesquelético.
23 | Transductor Endovaginal/Endorectal: Rango de Frecuencia: Mínima: 4-12 MHz. /+-1 MHz
24 | Transductor Endovaginal/Endorectal: Diseño ergonómico para comodidad del paciente.
25 | Transductor Endovaginal/Endorectal: Aplicaciones: Evaluaciones urológicas y de próstata.
26 | Sonoelastografía por onda de choque: para la cuantificación de la rigidez de los tejidos, que cuente con los siguientes modos: velocidad para cuantificar la velocidad de propagación de la onda en m/s, elasticidad para cuantificar la elasticidad del tejido en kPa.
27 | Sonoelastografía para medición de atenuación: Esta función debe permitir la visualización y el cálculo del coeficiente de atenuación de ultrasonido de un tejido como un indicador de esteatosis hepática. La técnica se debe mostrar en tiempo real junto con una imagen de referencia 2D.
28 | Otras Funcionalidades: Posibilidad para adaptar hardware y software para procedimientos guiados con fusión por resonancia magnética.
29 | Funcionalidades de Biopsia: Guías de aguja compatibles con transductor endocavitario y software de asistencia para biopsias para todos los transductores requeridos.
30 | Pantalla principal : De mínimo 20""
31 | Pantalla principal : con resolución mínima de full HD 1080p.
32 | Pantalla táctil: De alta resolución (mínimo 720p) y programable de mínimo 12 pulgadas que muestre pre-ajustes de imagen para diferente tipo de estudios y protocolos de medida.
33 | Almacenamiento y Conectividad: Almacenamiento digital de imágenes mínimo de 500 GB
34 | Almacenamiento y Conectividad: conectividad multitarea DICOM para integración con sistemas PACS.
35 | Batería y Suministro Eléctrico: Se incluye UPS de 2KvA para evitar cortes súbitos de energía.
36 | Batería y Suministro Eléctrico: Encendido en 15 seg en Stand by.
37 | Batería y Suministro Eléctrico: Voltaje: 110V-120V - Frecuencia: 50 - 60 hz.
38 | Servicio y Soporte: Tiempo de respuesta ante fallas: máximo 24 horas hábiles de respuesta presencial.
39 | Servicio y Soporte: Tiempo promedio de solución del daño: máximo dos (2) días.
40 | Servicio y Soporte: Disponibilidad de ofrecer un equipo de reemplazo durante el tiempo de reparación.
41 | Servicio y Soporte: Disponibilidad local de repuestos críticos en Colombia vs. regional vs. Importación.
42 | Capacitación y Actualizaciones: Horas de capacitación al personal clínico: Mínimo 4 horas y mínimo a 10 radiólogos.
43 | Capacitación y Actualizaciones: Actualizaciones de software garantizadas. Mínimo durante los años de garantía.

## EQUIPO RX PORTATIL
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2025
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: EQUIPO RAYOS X PORTATIL
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
| ESPECIFICACION TECNICA A CUMPLIR | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
1 | Generador de rayos: Entre 2 kW a 32 kW. Rango de kVp mínimo: 40 – 100 kVp Rango de mA mínimo: 35 – 500 mA selección automática Rango de tiempo de exposición mínima: 0,01 – 1 seg Rango de mAs mínimo: 0,1 – 500 mAs.
2 | Soporte de tubo móvil.
3 | Calidad de imagen: punto focal min 0.6 mm o menor.
4 | Detector digital (DR), con resistencia a golpes, polvo y líquidos.
5 | Tamaño del detector (14x17)
6 | Cantidad de detectores 1.
7 | Protector para detector.
8 | Medidor DAP
9 | Conectividad: Dicom-Wifi
10 | Herramienta de rechazo de imagen.
11 | Disparo generado por switch alámbrico y desde el teclado del equipo.
12 | Pantalla táctil de mínimo 18 pulgadas
13 | Pantalla Resolución minima 1920 x 1080 píxeles.
14 | Alarmas audibles y visibles.
15 | Botón de parada emergencia.
16 | Freno centralizado.
17 | Cargador de detectores incorporado en el equipo.
18 | Sistema de antichoque.
19 | Rotación del colimador mínima: ± 90°
20 | Equipo semimotorizado o motorizado o que permita movilidad total, fácil, segura y ligera por un solo operario.
21 | Sistema de disminución de dosis requerida.
22 | Alimentación 110-120V / 60 Hz
23 | Selección manual de la corriente (mA)
24 | Equipo ergonómico de fácil transporte (que un solo operario lo pueda transportar con facilidad)
25 | Batería del equipo en stand by con duración minima de 2 horas, Duración de bateria de los detectores minimo 4 horas.
26 | Que no tenga alertas sanitarias durante el último año, si las tiene debe tener plan en ejecución para solucionarlos.
27 | Software con aplicación de IA para procesamiento de imagen.
28 | Indicador de índice de exposición.