## RESUMEN
RESUMEN DE ADQUISICÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS
No. | EQUIPO | CANTIDAD | SERVICIO DE DESTINO
1 | MAQUINAS DE ANESTESIA | 2 | SALAS DE CIRUGIA
2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA RESONACIA MAGNETICA | 1 | IMAGENES DIAGNOSTICAS
3 | IMPEDANCIOMETRO | 1 | REHABILITACIÓN
4 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 1 | CONSULTA EXTERNA
5 | MESA QUIRURGICA | 2 | SALAS DE CIRUGIA
6 | ECOGRAFO | 2 | SALAS DE CIRUGIA-UCI
7 | LARINGOSCOPIOS | 20 | SALAS DE CIRUGIA, UCI, HOSPITALIZACIÓN
8 | DESFIBRILADORES | 10 | HOSPITALZIACIÓN-UCI-CONSULTA EXTERNA
9 | UNIDADES ODONTOLOGICAS FIJAS | 2 | SALAS DE CIRUGIA
10 | AUDIOMETRO CLINICO | 1 | REHABILITACIÓN
11 | CAMAS HOSPITALARIAS | 150 | HOSPITALZIACIÓN
12 | CARROS DE MEDICAMENTOS | 31 | HOSPITALIZACIÓN-UCI-FARMACIA-SALAS DE CIRUGIA
13 | MONITORES DE SIGNOS VITALES TOF, | 10 | SALAS DE CIRUGÍA
14 | MONITORES DE SIGNOS VITALES CAPNOGRAFIA, GASTOCARDIACO | 13 | UCI
15 | MONITORES DE SIGNOS VITALES | 8 | HOSPITALIZACIÓN
16 | POLISOGNOGRAFO | 2 | CONSULTA EXTERNA
17 | FOTÓFORO DE LUZ FRÍA CON FUENTE DE LUZ | 1 | SALAS DE CIRUGÍA
18 | FOTÓFORO DE LUZ FRÍA | 2 | SALAS DE CIRUGÍA
19 | EQUIPO DE MEDICIÓN DE POTENCIALES EVOCADOS | 1 | REHABILITACIÓN
20 | VIDEOINSTAGMOFRAGO | 1 | REHABILITACIÓN
21 | SIMULADOR DE SIGNOS VITALES | 1 | BIOMÉDICA
22 | ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES | 1 | BIOMÉDICA
23 | REMOERGOMETRO | 1 | REHABILITACIÓN
24 | BICICLETA RECLINADA | 1 | REHABILITACIÓN
25 | ERGOMETRO DE MANOS | 1 | REHABILITACIÓN
26 | ELIPTICA | 1 | REHABILITACIÓN
27 | BANDA TROTADORA | 2 | REHABILITACIÓN
28 | ESCALADORA | 1 | REHABILITACIÓN
29 | BICICLETA ESTATICA | 2 | REHABILITACIÓN
30 | SISTEMA DE TELEMETRIA | 1 | REHABILITACIÓN
31 | CAMILLAS | 6 | CONSULTA EXTERNA-IMAGENES DIAGNOSTICAS
32 | CARROS DE PARO | 3 | SALAS DE CIRUGIA
33 | SILLAS UCI | 47 | UCI
34 | SILLA DE RUEDAS | 30 | SERVICIOS HUN
35 | SILLAS PATO | 30 | SERVICIOS HUN
36 | SILLAS ACOMAPANTES HOSPITALIZACIÓN | 181 | HOSPITALIZACIÓN
37 | CABINA PATOLOGICA | 1 | PATOLOGIA
38 | ALMOHADAS | 200 | HOSPITALIZACIÓN
39 | URETERO-RENOSCOPIO | 1 | SALAS DE CIRUGIA

## 1. MÁQUINA DE ANESTESIA
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: MÁQUINAS DE ANESTESIA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
ESPECIFICACIONES GENERALES
1 | Tipo de sistema | Estación de trabajo de anestesia integrada: Ventilador + monitoreo
2 | Material | Chasis y Estructura Externa: La cubierta exterior está construida de aluminio, aceros esmaltados, ABS de alto impacto, hierro, termoplásticos u otros materiales de alta duración. Deben ser anticorrosivos.
3 | Autonomía eléctrica | 2-35 cmH2O minimo ajustable
SISTEMA DE VENTILACIÓN
4 | Sensores de flujo | Digital mínimo: 0,1 - a 15 LPM
5 | Modos ventilatorios | VCV, PCV, SIMV, PSV, manual/espontáneo, PCVG o modos equivalentes
6 | Rango de volumen tidal | minimo: 20-1500 mL
7 | Rango de PEEP | 2-35 cmH2O minimo ajustable
8 | Frecuencia respiratoria | minimo: 4-90 rpm
9 | Compensación de compliance y fugas | Ajuste automantico del circuito respiratorio
10 | Tecnología de ventilación | Sistema de turbina o gas motriz o intercambiador de volumen
11 | Flush O2 | Mínimo de 40 LPM
12 | Tipo de sistema circuito | Cerrado, Semicerrado o con reinhalación parcial
SISTEMA DE SUMINISTRO DE GASES
13 | Gases soportados | O2, aire medicinal
14 | Entradas de gas central | Tomas chemetron
15 | Cilindros de reserva | Soporte para cilindros tipo E, Mínimo 1 de O2
16 | Mezclador de gases | Electrónico o digital , control preciso de FiO2
17 | Alarma de falla de suministro | Para O2 y aire medicinal
18 | Analizador de O2 | Celda electroquímica o paramagnética Integrado al sistema
19 | Medición | Calculadora de consumo de anestésicos
20 | Salida de gas | Método AGSS o filtro pasivo
21 | Concentración de O2 | 21 al 100 %
VAPORIZADORES
22 | Agentes calibrados | Mínimo: Sevoflurano
23 | Sistema de interbloqueo (interlock), Auto Exclusión o Selectatec | Impide activación simultánea, (uso de un vaporizar en el mismo momento)
MONITOREO INTEGRADO
24 | Gases anestésicos | Medición continua Capnografía (EtCO2), agente inspirado/espirado (MAC) (La medición de este parametro debe ser realizada desde la maquina de anestesia no del monitor)
25 | Oximetría de pulso | SpO2: 1% -100%
26 | Presión arterial | No invasiva (PANI) minimo entre 10 y 260 mmHg.
27 | Presión arterial | invasiva (PAI) 30 mmHg y 250 mmHg
28 | ECG | 3 y 5 derivaciones, Monitoreó continuo mínimo entre 15- 150 BPM
29 | Temperatura | Al menos 2 canales, Central y periférica
30 | Mecánica ventilatoria | Visualización en pantalla de Curvas y bucles (presión-volumen, presión-tiempo, flujo-tiempo)
31 | Presión de vía aérea | Pico, meseta, media (Monitoreo continuo)
32 | Profundidad anestésica | BIS o entropía entre 0-100
33 | Relajación neuromuscular (TOF) | Monitoreo modular minimo entre 5 % y 160 %
SISTEMA DE ABSORCIÓN DE CO2
34 | Cal sodada | Cánister reutilizable, con sistema de facil extracción minimo 950 ml, el equipo debe permitir el cambio durante la ventilación sin generar fuga.
35 | Indicador de saturación | Alerta de agotamiento: Cambio de color visual
SEGURIDAD Y ALARMAS
36 | Alarmas configurables | Presión alta/baja, desconexión, apnea, FiO2, EtCO2, falla eléctrica (Umbrales ajustables)
37 | Ventilación manual de respaldo | Bolsa autoinflable (Siempre disponible)
38 | Válvula de sobrepresión (APL) | Válvula de seguridad de ajuste manual
39 | Registro de eventos | Log de alarmas y eventos, minimo 400 registros almacenados de facil consulta
INTERFAZ Y USABILIDAD
40 | Pantalla | Táctil a color, mínimo de 8 pulgadas, y tipo de pantalla mínima: LCD
41 | Perfiles de usuario | El equipo debe permitir realizar configuraciones personalizables y estas se deben poder almacenar.
42 | Conectividad | Exportación de datos, integración HIS ,Ethernet/HL7, (esto puede ser desde el monitor o de la maquina de anestesia siempre y cuando se garantice la trasmisición de la totalidad de los parametros)
DISEÑO FÍSICO Y ERGONOMÍA
43 | Superficie de trabajo | Área útil de mínimo 2300 cm²
44 | Almacenamiento | La máquina de anestesia deberá contar con un sistema de almacenamiento para insumos clínicos con una capacidad útil mínima de 10 litros. Se aceptarán configuraciones con uno o más cajones o compartimientos que, en conjunto, cumplan o superen dicha capacidad.
45 | Rieles laterales | Compatibles con accesorios estándar (americano)
46 | Bandeja de trabajo | Auxiliar para el anestesiólogo (deslizable, escamoteable o integrada).
MANTENIMIENTO Y TRAZABILIDAD
48 | Autochequeo (self-test) | Automático al encendido: Verificación de Fugas, compliance, calibración de sensores
49 | Calibración automática | Sensores de flujo y O2.
50 | Historial de pruebas (fugas, calibración, etc) | Accesible desde el equipo
NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
51 | Normas técnicas | IEC 60601-1 / IEC 80601-2-13
52 | Norma de monitores de gases | ISO 80601-2-55
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
54 | Compataibilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
55 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
56 | Registro sanitario | Vigente
57 | Vida útil | mínima de 7 años
58 | Alertas sanitarias | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado

## 2.MONITOR DE SIGNOS RM
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS MONITOR DE SIGNOS VITALES RESONANCIA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
Monitorización de Parámetros Clínicos
1 | Monitorización continua de saturación de oxígeno (SPO2) minimo del 1 al 100%.
2 | Medición de presión arterial no invasiva (NIBP) minimo entre 10 y 260 mmHg.
3 | Monitorización de presión arterial invasiva minimo entre- 30 mmHg y 250 mmHg).
4 | Capnografía para medición de dióxido de carbono espirado (EtCO₂). 0 a 75 mmHg (0 a 10 kPa)
5 | Medición de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria minimo (entre 30 a 200 BPM).
Tecnología de ECG
6 | Derivaciones I, II, III, AVR, AVL, AVF
7 | Algoritmos avanzados de procesamiento de señal que permitan tener una señal limpia y definida, sin artefactos.
8 | Filtros de ECG adaptativos automáticos según la secuencia de adquisición, la derivación implementada y la ubicación del paciente (0,05 Hz a 150 Hz como mínimo).
Monitorización para Anestesia
6 | Identificación automática de agentes anestésicos inhalados mínimo de sevoflurano, desflurano , oxigeno, monóxido de nitrógeno, monóxido de carbón.
10 | Cálculo automático de la Concentración Alveolar Mínima (0.5 cam)
11 | Monitorización del índice de perfusión (minimo del 0,3 % al 20 %)
12 | Registro de tendencias fisiológicas durante procedimientos anestésicos: Frecuencia cardiaca,temperatura, respuesta neuroendocrina, función respiratoria
Monitorización de Temperatura
13 | Medición de temperatura corporal central (mínimo de 25 a 45 °C).
14 | Medición de temperatura superficial (mínimo de 25 a 45 °C).
15 | Seguimiento continuo de cambios térmicos del paciente.
Pantalla e Interfaz de Usuario
16 | Pantalla tactil minimo de 10 pulgadas, LED
17 | Resolución minima 800x480 p
18 | Visualización simultánea de parámetros fisiológicos minimo 3 graficas y minimo 6 datos numericos
19 | Resoulución de datos a visualizar minima: ecg: 1 bpm SPO2: 1 % NIBP: 1 mmHg CO2: 1 mmHg / 0,1% /0,1KPA Respiración: 1 bpm Agente anestesico: 1% Temperatura: 0,1 °C IBP: 1 mmHg
Sistema de Alarmas
20 | Alarmas visuales y auditivas configurables para cada uno de los parametros.
21 | Detección de eventos clínicos críticos.
22 | Alarmas para desaturación, apnea, bradicardia y taquicardia.
23 | Luz indicadora de alarma con visibilidad de 360°.
24 | Alarmas técnicas relacionadas con fallas en sensores y accesorios, (descononexión, bateria)
Compatibilidad con Resonancia Magnética
25 | Compatible con sistemas de resonancia magnética de 1,5 Teslas
26 | Operación durante secuencias con altas tasas de absorción específica (SAR mínimo de 3W/kg)
27 | Capacidad para utilizarse en un valor eficaz del campo magnético (B1+rms) mínimo 5,2 µT
28 | Capacidad para utilizarse en una intensidad del campo magnético estático minimo de 15000 Gauss
29 | Distancia a la que puede trabajar respecto al resonador magnético: Mínimo: 30–50 cm del bore (túnel) del resonador.
Movilidad y Diseño
30 | Construcción con materiales no ferromagnéticos.
31 | Incluye carro de transporte compatible con resonancia magnética, con ruedas.
Conectividad e integración Hospitalaria
32 | Integración con sistemas de información hospitalaria (HIS) - Hosvital asistencial
33 | Compatibilidad con protocolo HL7.
34 | Comunicación mediante interfaces serie y digitales.
Herramientos Inalámbricas
35 | Sincronización inalámbrica para procedimientos de gating cardíaco.
36 | Comunicación segura para envío de datos clínicos.
37 | Incluye pantalla inalambrica para monitorización desde la estación de control, con alarmas audiovisuales
Gestión y Almacenamiento de Datos
38 | Registro continuo de parámetros fisiológicos.
39 | Velocidad de barrido de parámetros mínimos: 25mm/ segundo a 9 segundos de visualización.
40 | Almacenamiento de tendencias clínicas minimo 50 o minimo 12 horas.
41 | Conservación del historial de eventos y alarmas mínimo 50.
42 | Revisión retrospectiva de información del paciente.
SISTEMA ELÉCTRICO
43 | Alimentación: 110–120 VAC, con filtro 60 Hz
44 | Potencia de consumo máximo de 80 W
45 | Grado de protección mínimo IPX4
46 | Mínimo 2 baterías de respaldo con duración mínima de 5 horas de funcionamiento
47 | Entrega de 2 baterías de back up para garantizar la operación continua del equipo
48 | Cumple con norma de estándares internacionales de seguridad ( IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-8) o sus homologas.
ACCESORIOS (PARA PACIENTES ADULTO)
49 | Gating cardiaco (remoto y alambrico)
50 | Cables de ecg de 5 latigullos, con identificación de colores, varianza de su exactitud de medición maximo de 5 BPM
51 | Sensor de saturación, con respuesta maximo de 10 segundos luego de conexión, varianza de su exactitud de medición maximo de 3 %
52 | NIBP: metodo oscilometrico, con modo manual y automatico. Tiempos entre lectura manual maximo de 5 segundos y automatico 30 segundos
53 | Capnografo: varianza de su exactitud de medición maximo de 1 bpm.
54 | Gases anestesicos: calibración automatica, flujo 50 ± 10 ml/min, minimo medición de dos agentes en simultaneo.
55 | Temperatura: medición directa, varianza de su exactitud de medición maximo 0,3 °C
56 | IBP: minimo 2 canales simultaneos, varianza de su exactitud de medición maximo 1%
57 | Longitud de los accesorios alámbricos mínima de 1.5 m, es válido el uso de extensiones compatibles con el accesorio para alcanzar esta medida sin que interfiera en calidad de la señal.
58 | Longitud de los accesorios inalámbricos mínima de 1 m
CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO
59 | Rango de temperatura minimo: +10°C a +40°C
60 | Rango de humedad minimo: 5% al 85%
61 | Altitud: minimo 2700 m sobre el nivel del mar
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
62 | Registro sanitario vigente
63 | Vida útil mínima de 7 años
64 | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
65 | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
66 | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza y desinfección del equipo

## 3.IMPEDANCIOMETRO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS IMPEDANCIOMETRO
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
1 | Tipo de equipo | Impedanciómetro / analizador de oído medio de uso clínico, digital y de sobremesa o portátil.
2 | Pruebas | Timpanometría, reflejos acústicos ipsilaterales y contralaterales, pruebas de función del oído medio y pruebas complementarias según configuración
3 | Timpanometría | 226 Hz Para timpanometría; 1000 Hz, para la curva de admitancia (Y) con curvas de susceptancia (B) y curvas de conductancia (G).
4 | Rango de presión | Mínimo de -400 a +200 daPa
5 | Rango de compliancia/admitancia | de 0,1 a 8,0 ml o superior
6 | Frecuencia de la sonda | 26 Hz: 85 dB SPL ± 2 dB; 1000 Hz: 75 dB SPL ± 2 dB.
7 | Reflejos acústicos | Medición ipsilateral y contralateral, con posibilidad de configurar diferentes frecuencias de estímulo
8 | Rango | Minimo: desde (+400 hasta -600 daPa) ajustable en Pasos de 50 daPa o menor.
9 | Pruebas de reflejo | Detección automática de umbral de reflejo y presentación gráfica de resultados
10 | Timpanograma | Representación gráfica en tiempo real y clasificación de resultados
11 | Protocolos | Protocolos configurables para adultos
12 | Pruebas automáticas | Secuencias automáticas para optimizar y estandarizar la evaluación
13 | Pantalla | Pantalla minimo de 7” , con resolución minima de 1024 x 600
14 | Visualización | Curvas de timpanometría y resultados numéricos en tiempo real
15 | Impresión | Impresora térmica integrada o con impresora externa incluida
16 | Almacenamiento | Memoria interna para almacenamiento de estudios (minimo 500) y resultados ((minimo 1000)
17 | Conectividad | Minimimo: dos puertos USB y un puerto Ethernet
18 | Gestión de datos | Exportación de resultados y generación de informes clínicos en formato pdf
19 | Software | Software de gestión y análisis de resultados incluido, compatible con windows 11 en adelante
20 | Accesorios | Sonda, auriculares o transductores para pruebas ipsilaterales/contralaterales, olivas de diferentes tamaños para pacientes adultos
21 | Calibración | Debe permitir calibración y verificación funcional de acuerdo con recomendaciones del fabricante y normas técnicas aplicables
22 | Alimentación | 110-120 V AC, 50/60 Hz
23 | Potencia | Potencia de consumo maxima: 50w
24 | Batería | batería recargable de minimo 2 horas de duración en funcionamiento.
25 | Autoprueba | Autodiagnóstico y verificación del estado del equipo al encendido
26 | Certificado de calibración inicial | Trazable a patrón internacional
27 | Periodicidad de recalibración | Anual
28 | Registro sanitario | Vigente
29 | Vida útil | mínima de 7 años
30 | Alertas sanitarias | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
31 | Compataibilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
32 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.

## 4.OFTALMOSCOPIO INDIRECTO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS OFTALMOSCOPIO INDIRECTO
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
GENERALIDADES DEL EQUIPO
1 | Tipo de Iluminación | LED de alta fidelidad cromática (CRI ≥ 90), temperatura color minimo 4000K.
2 | Ajuste de Convergencia/Paralaje | Sistema ajustable para examen dinámico en pupilas pequeñas (hasta 1.0 - 1.5 mm).
3 | Filtros Integrados | Filtro libre de rojo (verde), azul cobalto y filtro protector UV/IR.
4 | Aperturas de Haz | Mínimo 3 tamaños: Grande, Mediano y Pequeño/Difuso.
ERGONOMIA Y DISEÑO
5 | Distribución de Peso | Diseño con suspensión rígida avanzada que transfiera el peso hacia el área occipital.
6 | Materiales de Almohadillas | Cuero sintético acolchado o silicona médica de grado clínico, altamente resistente a desinfección y limpieza continua con cloro organico de concentración minima de 1000 ppm.
7 | Rango Interpupilar (PD) | Ajustable de manera continua entre 52 mm y 74 mm como mínimo.
8 | Peso Total del Casco | Menor a 550 gramos.
ALIMENTACIÓN Y ENERGIA
9 | Alimentación eléctrica | 110 V, 50/60 Hz
10 | Tipo de Batería | Batería de Ion de Litio (Li-ion) o Polímero de Litio, recargable.
11 | Autonomía de Uso | Mínimo 2 horas de uso continuo a máxima intensidad lumínica.
12 | Estación de Carga | Base fija de escritorio o montaje en pared con contactos magnéticos o inducción automática, con indicador de carga.
13 | Sistema Continuo / Hot-Swap | Inclusión de 2 baterías intercambiables (una en uso, otra cargando en base) o modo de respaldo híbrido cableado.
14 | Resistencia del equipo | IPX4
15 | Aislamiento eléctrico del paciente | Tipo BF o CF según IEC 60601-1 Protección contra desfibrilación. IEC 60601-1-2
CALIBRACIÓN, SOPORTE Y GARANTÍA
16 | Certificado de calibración inicial | Trazable a patrón internacional
17 | Periodicidad de recalibración | Anual
19 | Garantía | 2 años minimo
20 | Capacitación | Uso del equipo, protocolo de electrodos, interpretación de resultados
21 | Documentación | Manual técnico y de usuario en español
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
22 | Registro sanitario | Vigente
23 | Vida útil | mínima de 7 años
24 | Alertas sanitarias | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
24 | Compataibilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
25 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.

## 5.MESA QUIRURGICA
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS:MESA QUIRURGICA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
DISEÑO GENERAL
1 | Tipo de mesa | Electrohidráulica, Con operación manual de emergencia
2 | Material: | Base: acero cromo niquelado minimo 304
3 | Capacidad de carga | Minimo 250Kg
MOVIMIENTOS
4 | Trendelenburg / Anti-Trendelenburg | Inclinación longitudinal: Mínimo 30° ± 1
5 | Inclinación lateral (roll) | Basculación lateral: minimo: 20° ± 1
6 | Elevación/descenso vertical | Mínimo entre 68 cm y 105 cm, desde el suelo sin tener en cuenta el colchón. (puede ser un rango mayor ejemplo: 40 cm- 141cm)
8 | Secciones articulables | Cabecera: Hacia arriba minimo: 40° ± 1, Hacia abajo minimo: 80° ± 1
9 | Secciones articulables | Espaldar: Hacia arriba minimo: 80° ± 10, Hacia abajo minimo: 40° ± 10
10 | Secciones articulables | Piernas: hacia arriba mínimo: 0° ± 1, Hacia abajo mínimo: 95° ± 5.
11 | Posición de silla | Para hombro / oftalmología: hacia arriba minimo: 40°, Hacia abajo minimo: 40°,Trendeleburg: minimo 20°
12 | Posición flex: | Mínimo 100° ±1°, tredenleburg inverso: minimo 18°, Hacia abajo minimo: 18°
13 | Posición reflex: | Mínimo 90°, tredelenburg minimo 20°, Hacia arriba 18° minimo
14 | Deslizamiento cabeza: | Mínimo 20 cm ± 2
15 | Deslizamiento pies: | Mínimo 8 cm
| Deslizamiento longitudinal motorizado: | De mínimo 30 cm
16 | Rotación y movilidad general | Permite rotación sobre su eje sin mayor esfuerzo 360°
CONTROL DE MANO
17 | Botones individuales que permitan minimo los siguientes movimientos: | Deslizar cabeza/pies Altura subir/bajar Respaldo subir/bajar Piernas subir/bajar Trendelenburg/trendelenburg inverso Inclinar izquierda/derecha Flexión/extensión Nivelar Bloquear / desbloquear (se permiten otras configuraciones tecnológicas, no necesariamente deben ser botones individuales) Parar
COMPATIBILIDAD CON IMAGENOLOGÍA
14 | Radiotransparencia | Tablero compatible con fluoroscopia hecho en Fibra de carbono
15 | RX portátil | Bandeja para chasis o casete con Acceso bajo el tablero
SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL
16 | Control | Alámbrico y panel lateral en la mesa.
17 | Memoria de posiciones | Presets programables, Configuraciones guardadas por tipo de cirugía
18 | Batería de respaldo | Autonomía mínima: 8 horas.
19 | Voltaje | 110-120V, 50-60Hz
20 | Protección de líquidos | Mínimo IPX4
ACCESORIOS Y COMPATIBILIDAD DE RIELES
21 | Rieles laterales | Ríel universal de accesorios
22 | Soportes | 2 Abrazadaderas, 2 soportes de brazos,2 correas de sujección, 1 soporte de cabeza ,2 soportes de rodillas, 1 arco de anestesia, 1 mesa de mano, 1 extensión de ortopedia, 1 Fijador de pelvis y 1 fijador de torax
23 | Compatibilidad por especialidad | Cirugia general,Neurocirugía, ortopedia, urología,
24 | Cojineria | Almohadilla de descompresión multicapa con diseño impermeable y sin costuras.
SEGURIDAD
25 | Frenos | Bloqueo total, doble sistema de freno En todas las ruedas
26 | Ruedas | 4 ruedas dobles de goma, TCP, TPR, poliuretano o poliamida, antipeluza y antiestatica.
27 | Alarma | Aviso sonoro/visual por estado de bateria bajo.
28 | Materiales del tablero/colchonetas | Materiales del tablero/colchonetas: antibacteriales, ignífugos (retardantes de llama), impermeables, lavables y resistentes a los procedimientos de limpieza y desinfección hospitalaria(cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm).
CERTIFICACIONES
29 | Normas técnicas | Cumple con norma de estándares internacionales de seguridad o sus homologas. IEC 60601-1 / IEC 60601-2-46
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
31 | Registro sanitario | Vigente
32 | Vida útil | mínima de 7 años
33 | Alertas sanitarias | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
39 | Compataibilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
40 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.

## 6.ECOGRAFO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: ECOGRAFO
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
| Característica | Requisito mínimo
1 | Tipo de equipo | Sistema de ultrasonido diagnóstico portátil
2 | Uso clínico | Acceso vascular periférico y central, canalización arterial y venosa, colocación de catéteres y procedimientos intervencionistas guiados por ultrasonido
3 | Operación | Encendido y disponibilidad para exploración en máximo 30 segundos
4 | Actualizaciones | Actualización de software sin costo adicional y sin actualización de hardware
5 | Configuración | Perfiles preestablecidos para vascular, acceso venoso, arterial, partes superficiales y procedimientos intervencionistas
Calidad de imagen
6 | Imagen bidimensional | Modo B de alta resolución
7 | Modos Doppler | Doppler color y Doppler pulsado
8 | Modo M | Incluido
9 | Imagen armónica | Imagen armónica tisular seleccionable o imagen equivalente que garantice una alta calidad para la visualización y diagnóstico
10 | Composición espacial | Tecnología de composición espacial o equivalente
11 | Reducción de ruido | Reducción adaptativa de moteado o speckle. Se permiten otros tipos de procesamiento que permitan reducir el ruido de las imágenes y garantizar la calidad de las mismas.
12 | Optimización | Optimización automática de ganancia, contraste y uniformidad
13 | Rango dinámico | Ajustable de manera automática o por el usuario
14 | Foco | Múltiples focos ajustables de manera automática o por el usuario
15 | Zoom | Zoom de lectura y zoom de alta resolución en tiempo real
16 | Profundidad | Ajustable, con capacidad mínima de exploración hasta 8 cm con el transductor vascular
17 | Visualización de aguja | Software específico para realce de aguja, con ajuste del ángulo de inserción
18 | Simultaneidad | Visualización simultánea de modo B y Doppler color
19 | Mediciones | Distancia, profundidad, diámetro, área y velocidad Doppler
Transductor
21 | Tipo | Transductor lineal multifrecuencia de banda ancha
22 | Aplicación | Vascular, partes pequeñas, procedimientos intervencionistas y acceso venoso/arterial
23 | Rango de frecuencia | Debe cubrir como mínimo de 6 a 12 MHz
24 | Frecuencia alta | Capacidad de operar a 12 MHz o más para estructuras superficiales
25 | Campo de visión | Ancho aproximado entre 35 y 50 mm
26 | Profundidad | Capacidad para visualizar estructuras superficiales y vasos profundos en pacientes adultos minimo 6 cm
27 | Marcador | Marcador de orientación claramente visible y palpable
28 | Guía de aguja | Compatible con guía de biopsia o punción
Pantalla e interfaz
29 | Característica | Requisito mínimo recomendado
30 | Tamaño de pantalla | Mínimo 10 pulgadas
31 | Resolución | Mínimo 1920 × 1080 píxeles o resolución equivalente de alta definición
32 | Tecnología | LCD/LED de alta luminosidad y contraste
33 | Interfaz | Pantalla táctil
34 | Controles | Ganancia, profundidad, foco, Doppler, congelamiento y almacenamiento accesibles rápidamente
Portabilidad y autonomía
35 | Batería | Autonomía mínima de 40 minutos de exploración activa
36 | Indicador | Visualización permanente del estado y tiempo restante de batería
37 | Alimentación | 110-120 V AC, 50/60 Hz
38 | Carro | Carro hospitalario móvil incluido
39 | Accesorios del carro | Canastilla, soporte para gel, portatransductores y organizador de cables
Gestión de información
40 | Seguridad de datos | Contraseña necesaria para acceder a los datos del paciente
41 | Almacenamiento | Memoria interna para imágenes minimo 250 GB
42 | Formatos | DICOM, JPEG y formato de video estándar
43 | DICOM | DICOM Storage obligatorio
45 | Exportación | Minimo un puerto USB
46 | Red | Wi-Fi (obligatorio) , Bluetooth o Ethernet
47 | PACS | El equipo permite conexión al pacs institucional
48 | Identificación | Registro de paciente, procedimiento, fecha y hora. Cabe mencionar que la fecha y hora pueden ser registradas de manera automática por el equipo.
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
31 | Registro sanitario | Vigente
32 | Vida útil | mínima de 7 años
33 | Alertas sanitarias | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
39 | Compatibilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
40 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.

## 7.LARINGOSCOPIOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: LARINGOSCOPIOS
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
SISTEMA GENERAL
1 | LED de alta intensidad
2 | Minimo 8000 lux
HOJAS DE LARINGOSCOPIO
3 | Hojas Mac (curva) Y Miller (recta) # 3 y 4.
4 | Acero inoxidable quirurgico AISI 316L o composite autoclavable de alta resistencia
5 | Reutilizables
6 | Autoclavables a 134 C, resistentes a mas de 1,000 ciclos sin perdida de transmision luminica
7 | norma ISO 7376
MANGOS
8 | Bateria recargable Li-ion con indicador de carga, con conector a red electrica 110-120 V / 50-60 hz
9 | Resistente a caidas (IEC 60068) y a inmersion para limpieza
BIOSEGURIDAD E INFECCION
10 | Fibra optica sellada hermeticamente contra ingreso de fluidos
11 | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
12 | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.
ACCESORIOS Y PRESENTACION
13 | Maletin o estuche rigido de transporte y almacenamiento
14 | Mangos, juego de hojas (mínimo 2 unidades de hojas MAC (curvas) # 3, mínimo 2 unidades de hojas MAC (curvas) #4 , mínimo 2 unidades de hojas miller (rectas) # 3 y mínimo 2 unidades de hojas miller (rectas) # 4), bateria autonomia mínima de 4 horas,cargador con base (lo anterior por cada uno de los equipos)
15 | Vida útil mínima de 10 años
16 | Garantizar la disponibilidad de soporte técnico especializado y suministro de repuestos por un período mínimo de cinco (5) años posteriores al cumplimiento de la vida útil estimada del equipo.
17 | Entrega de manual de usuario, manual técnico y protocolos de mantenimiento en español
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
18 | Registro sanitario Vigente
19 | Vida util mínima de 7 años
20 | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
21 | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
22 | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.

## 8.DESFIBRILADORES
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: DESFIBIRLADORES
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
1 | Onda de desfibrilación | Bifásica, con compensación de impedancia del paciente.
2 | Desfibrilación manual | Selección de energía mediante controles claramente identificados.
3 | Modo DEA | Análisis del ritmo e indicaciones visuales y de voz en español.
4 | Cardioversión sincronizada | Con marcador visible de sincronismo sobre el ECG.
5 | Marcapasos transcutáneo | Estimulación no invasiva en modo a demanda y fijo.
6 | Uso en pacientes | Configurado y equipado para pacientes adultos y pediatricos
7 | Rango de energía | Debe incluir como mínimo energías desde 2 hasta 200 J; se aceptan máximos superiores.
8 | Tiempo de carga | Preferiblemente ≤7 s hasta 200 J con batería en condiciones normales; el oferente debe declarar condiciones.
9 | Descarga interna | Cancelación segura de la carga cuando no se aplique el choque.
10 | Protección de controles | Controles diferenciados de selección, carga y descarga y protección contra descarga accidental.
11 | Cable y derivaciones | Monitorización mediante cable de 3 y 5 electrodos y selección de derivaciones disponibles, se permite el uso de cable con un numero diferente de electrodos siempre y cuando permitan un amplio espectro de derivaciones.
12 | ECG por terapia | Visualización de ECG adquirido desde palas o electrodos multifunción.
13 | Frecuencia cardiaca | Presentación numérica con alarmas configurables.
14 | Saturación de oxígeno | Medición de SpO2 y frecuencia de pulso; incluye cable y sensor reutilizable adulto.
15 | Presión arterial | Medición de presión no invasiva.
16 | Alarmas fisiológicas y técnicas | Audibles y visuales, configurables, con prioridades y detección de desconexión o señal deficiente.
17 | Calidad de RCP | Retroalimentación de frecuencia y profundidad
18 | Tamaño | Pantalla a color ≥5 pulgadas
19 | Resolución | 800 × 480 píxeles o resolución equivalente
20 | Ondas simultáneas | Mínimo dos formas de onda simultáneas.
21 | Información visible | Energía, FC, SpO2, Presión arterial batería, alarmas y mensajes operativos.
22 | Encendido rápido | Disponibilidad para monitorización o terapia en máximo 3 segundos.
23 | Pruebas automáticas | Al encendido y periódicas, con registro de resultado.
24 | Prueba manual | Ejecutable por el usuario y con indicación clara del resultado.
25 | Indicador listo para uso | Visible; identifica condición operativa y fallas.
26 | Monitorización | Mínimo 5 horas con ECG y SpO2 activos
27 | Descargas | Mínimo 100 descargas de 200 J con batería completamente cargada.
28 | Indicador de carga | Capacidad restante visible y alarma de batería baja.
29 | Batería recargable | extraíble o reemplazable con autonomia de minimo 4 horas en uso
30 | Entrada eléctrica | 110–120 V CA, 50/60 Hz
31 | Almacenamiento | Mínimo 800 eventos o minimo 24 horas de eventos.
32 | Registro de eventos | Fecha/hora, ECG, energía seleccionada y entregada, descargas, alarmas, marcapasos y autopruebas
33 | Extracción de registros | USB, memoria, red.
34 | Palas externas | Juego reutilizable para adulto y pediatrico con indicador de contacto/impedancia y controles
35 | Cable ECG | Cable de cinco terminales y accesorios para configuración de tres electrodos.
36 | Cable de terapia | Troncal reutilizable para electrodos multifunción o tecnologia equivalente que garantice el uso de todos las funcionalidades requeridas.
37 | Sensor SpO2 | Sensor reutilizable para adulto con su cable o adaptador.
38 | Electrodos multifunción | Juegos para adulto compatibles con desfibrilación, cardioversión y marcapasos; vencimiento ≥18 meses.
39 | Probador de descarga | Carga de prueba o analizador funcional cuando no esté integrado.
40 | impresora | termica Incluida e inmersa en el equipo
41 | consumo | Inferior a 250W
42 | Normatividad | Cumple con norma de estándares internacionales de seguridad o sus homologas IEC60601-1-2, En/IEC 60601-1,
43 | Compatibilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
44 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.
45 | Resistencia agua y polvo,golpes | Minimo IP44
46 | Registro sanitario | Registro sanitario Vigente
47 | Vida útil | Vida util mínima de 7 años
48 | Alertas sanitarias | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado

## 9.UNIDADES ODONTOLOGICAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: UNIDADES ODONTOLOGICAS
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
Sistema General y Alimentación
1 | Unidad odontológica eléctrica fija.
2 | Alimentación eléctrica: 110–120 V / 60 Hz.
3 | Sistema eléctrico con protecciones internas contra sobrecarga y variaciones de voltaje.
4 | Funcionamiento silencioso y estable apto para jornadas continuas de trabajo, Nivel máximo de ruido ≤ 60 dB(A) medido a 1 metro de la unidad durante su funcionamiento normal
5 | Planos de presintalaciones
Sillón Odontológico
6 | Sillón ergonómico con accionamiento eléctrico.
7 | Ajuste de altura con recorrido adecuado para atención de pacientes.(Altura mínima del asiento -38 cm, Altura máxima del asiento (80 cm)
8 | Respaldo reclinable con movimiento continuo y suave.
9 | Cabecera ajustable y anatómica.
10 | Capacidad mínima de carga: ≥ 150 kg.
11 | Memoria programable de posiciones (mínimo 2 posiciones).
12 | Función de retorno automático a posición cero.
Base y Estructura
13 | Base en acero inoxidable (mínimo 304) con recubrimiento anticorrosivo, , o base en acero al carbono con recubrimiento anticorrosivo industrial de alta resistencia.
14 | Estructura estable libre de vibraciones durante procedimientos clínicos.
15 | Integración protegida de sistemas hidráulicos y electromecánicos.
Módulo del Odontólogo
16 | Módulo con mínimo tres (3) salidas para instrumentos odontologicos.
17 | Salida para pieza de alta velocidad.
18 | Salida para pieza de baja velocidad.
19 | Salida para jeringa triple.
20 | Sistema de control neumático o electrónico.
21 | Regulación de presión y flujo de aire/agua.
22 | Bandeja porta instrumentos amplia, resistente y de fácil limpieza.
23 | Panel de control ergonómico e intuitivo.
24 | Sistema anti-retracción para prevención de contaminación cruzada.
25 | Mangueras flexibles y resistentes al desgaste.
Escupidera
26 | Escupidera fabricada en cerámica o cristal templado
27 | Sistema automático de enjuague de vaso y escupidera.
28 | Drenaje eficiente con resistencia a obstrucciones.
29 | Grifería integrada con control manual del caudal.
30 | Componentes desmontables para facilitar limpieza y mantenimiento.
Lámpara Odontológica
31 | Lámpara LED de alta intensidad lumínica.
32 | Intensidad ajustable entre 8.000 y 30.000 lux como mínimo
33 | Temperatura de color neutra aproximada entre 4.000 y 5.000 K.
34 | Brazo articulado con posicionamiento estable y preciso.
35 | Encendido y apagado mediante sensor o sistema sin contacto.
36 | Baja generación de calor y bajo consumo energético máximo 10 W
Butaco (Silla del Operador)
37 | Diseño ergonómico para trabajo clínico prolongado.
38 | Ajuste neumático de altura de mínimo 15 cm
39 | Base de cinco ruedas para estabilidad y movilidad.
40 | Giro de 360°.
41 | Tapiceria en Espuma de Poliuretano Inyectado o Piel de Poliuretano
42 | Soporte lumbar ergonómico.
Sistema Hidráulico y Neumático
43 | Presión de trabajo estable para piezas de mano entre 35 y 38 PSI.
44 | Filtros de aire y agua integrados.
45 | Sistema de purga y limpieza interna de líneas.
46 | (Tanque reservorio de 1,5-2 litros).
Control y Operación
47 | Pedal multifunción para control de instrumentos y movimientos.
48 | Regulación de velocidad para piezas de mano.
49 | Activación independiente de agua y aire.
50 | Sistema electrónico de accionamiento y manual
51 | Reóstato de control para sistema de succión de alta.
Seguridad y Bioseguridad
52 | Sistema anti-retorno en líneas de agua y succión.
53 | Materiales de alta durabilidad y resistencia química.
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
53 | Registro sanitario vigente
54 | Vida útil mínima de 8 a 10 años
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
55 | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
56 | Superficies lisas, impermeable, no porosas y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza y desinfección del equipo después del uso con paciente

## 10.AUDIOMETRO CLINICO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: AUDIOMETRO CLINICO
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
1 | Audiómetro clínico de dos canales que permita realizar pruebas binaurales y dicóticas
2 | Vía aérea: mínimo entre 125 Hz a 16.000 Hz
3 | Vía osea: mínimo entre 250 Hz a 8.000 Hz
4 | Rango de intensidad aérea: -10 dB HL a 120 dB HL mínimo
5 | Rango de intensidad ósea: -10 dB HL a 80 dB HL mínimo
6 | Resolución: Mínima 1 dB
7 | Tipos de tono: Continuo, pulsado y warble
Enmascaramiento
8 | Inclusión de Narrow Band Noise
9 | Inclusión de White Noise
10 | Inclusión de Speech Noise
11 | Inclusión de enmascaramiento automático y manual
Pruebas especiales
12 | SISI
13 | Tone Decay
14 | ABLB
15 | Stenger
16 | Bekesy
17 | QuickSIN
18 | HINT
19 | TEN Test
Interfaz y visualización
20 | Visualización de audiograma en tiempo real
Conectividad
21 | Conectividad mediante puertos minimo: 2 USB y 1 ethernet
22 | Exportación PDF y word
23 | Conexión de red LAN y Wi-Fi.
Software clínico
24 | Almacenamiento interno de 30 Gb para respaldo de información clínica (mínimo de 10000 estudios audiológicos de pacientes).
25 | Generación automática de reportes en plantillas estipuladas por la institución
26 | Posibilidad de exportar automáticamente los estudios a un servidor institucional
27 | Comparación evolutiva
Licencia
28 | Licencia permanente del software
29 | Actualización de software (sin costo) durante el tiempo de garantía del equipo
Calibración
30 | Certificado de calibración inicial
31 | Calibración del equipo durante la vigencia del tiempo de garantía sin costo adicional
Accesorios
32 | Audífonos supraaurales (vía aérea) para las frecuencias de 125 Hz a 8000 Hz
33 | Audífonos supraaurales (vía aérea) para las frecuencias superiores a 8000 Hz
34 | Auriculares de inserción reutilizable para paciente adulto que incluya 3 sets de espumas
35 | Transductores para campo libre
36 | Micrófono de comunicación paciente-examinador
37 | Pulsador de respuesta del paciente
38 | Vibrador óseo
Características Físicas y Operativas
39 | Diseño ergonómico para pacientes adultos.
40 | Diseño ergonómico para el personal asistencial encargado de realizar los exámenes.
Requisitos de sistema eléctrico
41 | Incluye UPS (750 VA / 450 W) con supresor de picos
42 | Alimentación: 110–120 VAC, con filtro 60 Hz
43 | Instalación en cabina sonoamortiguada
44 | Certificación IEC 60601-1 (seguridad eléctrica biomédica)
Garantía, mantenimiento y soporte
45 | Registro sanitario vigente
46 | Certificación IEC 60645 para audiómetros
47 | Vida útil mínima de 10 años
48 | Garantizar la disponibilidad de soporte técnico especializado y suministro de repuestos por un período mínimo de cinco (5) años posteriores al cumplimiento de la vida útil estimada del equipo.
49 | Garantia mínima de 2 años para el equipo, accesorios y componentes suministrados.
50 | Entrenamiento clínico y técnico: Capacitación antes de la entrega del equipo al servicio asistencial y mínimo 2 sesiones completas para personal asistencial, técnicos y biomédicos (incluye aplicaciones clínicas) por cada año de garantía
51 | Ejecución de mantenimientos preventivos y de calibraciónes durante el período de garantía, según periodicidad, recomendación, indicaciones y protocolos del fabricante.
52 | Inclusión de mantenimientos correctivos ilimitados durante la garantía sin costo adicional.
53 | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
54 | Las actualización del software no tendran valor adicional durante el tiempo de garantía.
Limpieza y desinfección
55 | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
56 | Superficies lisas, impermeable,no porosas y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza y desinfección del equipo antes y después del uso con paciente

## 11.CAMAS HOSPITALARIAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: CAMAS HOSPITALARIAS
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACION TECNICA A CUMPLIR |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
CARACTERISTICAS TÉCNICAS CAMAS HOSPITALARIAS
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE PLANOS, MOVIMIENTOS Y CAPACIDADES:
1 | MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Estructura en acero inoxidable (ERW, calibre 16G o superior) con tratamiento anticorrosivo, y con pintura electroestática.
2 | Barandas, cabeceros y pieceros en ABS con grado de impacto mecánico mínimo medio
3 | Longitud total: Entre 210 y 220 cm.
4 | Ancho total: Entre 95 y 115 cm.
5 | Peso del paciente minimo: 210 Kg
6 | Cabecero y piecero removible sin herramienta
7 | 4 secciones articuladas (cabezal, sección intermedia o respaldo, rodillas y pies).
8 | Parachoques en cada una de sus esquinas
9 | soportes para tanque de oxigeno tipo liv 1L
MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS
10 | Motorización: Minimo 3 motores independientes
11 | Ajuste de altura variable: entre 38 y 75 cm como minimo, el rango puede ser mas amplio.
12 | Elevación de respaldo: 0° a 60° o superior.
13 | Elevación de muslos: 0° a 45° o superior.
14 | Elevación de piernas: 0° a 30° o superior.
15 | Posición Trendelenburg: Mínimo 12°.
16 | Posición Trendelenburg inversa: Mínimo 12°.
17 | Función RCP (reanimación cardiopulmonar) mecánica o eléctrica, y manual (palanca de liberación rápida a ambos lados de la cama para aplanar el respaldo de forma instantánea)
CONTROLES
18 | Control para paciente integrado en barandas laterales (parte interior). Movimientos de espaldar, piernas y altura.
19 | Control para personal de enfermería (parte externa) todos los movimientos. (RCP, Bloqueo de camilla, movimiento altura, movimiento espaldar, movimiento piernas, Trendelenburg, Trendelenburg invertida)
20 | Control alámbrico para paciente: Movimientos de espaldar y altura, conectado al modulo principal.
21 | Control alámbrico en el piecero todos los movimientos, y función de bloqueo de movimientos (RCP, Bloqueo de camilla, movimiento altura, movimiento espaldar, movimiento piernas, Trendelenburg, Trendelenburg invertida)
BARANDAS LATERALES
22 | Cuatro barandas abatibles (2 superiores, 2 inferiores) y bloqueables, altura mínima 30 cm
23 | Sistema de bajada amortiguada y escamoteable (que bajen por debajo del nivel del colchón)
24 | Material de alta resistencia (ABS con grado de impacto mecánico mínimo medio, polipropileno o equivalente).
25 | Soportes de Infusión y Porta-sueros: Integrados en la parte superior uno en cada esquina.
RUEDAS
26 | Cuatro (4) ruedas antiestáticas y antipeluza de 125 mm a 155 mm de diámetro.
27 | Material de ruedas: Goma, Caucho Termoplástico (TPR), Poliamida o Poliuretano inyectado.
28 | Tipo de rueda: Rueda doble pivotante.
29 | Quinta rueda antiestáticas y antipeluza direccional de 77 mm de diámetro (con 10% de variación en la medición) , de goma o caucho termoplastico
30 | Sistema de frenos por cada rueda que permita bloqueo individual.
31 | El Sistema de frenos debe permitir el bloqueo de toda la cama con un solo punto de activación.
32 | Indicador visual de freno activado.
SISTEMA ELÉCTRICO
33 | Alimentación: 110–120 VAC, con filtro 60 Hz
34 | Grado de protección mínimo IPX4
35 | Batería de respaldo de minimo (200-500 ciclos a 100%)
36 | Cumple con norma de estándares internacionales de seguridad para camas (IEC 60601-2-52)
37 | Indicadores mecánicos o digitales de ángulo de inclinación (tanto para el respaldo como para Trendelenburg).
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
38 | Registro sanitario vigente
39 | Vida útil mínima de 10 años
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
40 | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
41 | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.

## 12.CARROS DE MEDICAMENTOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: CARROS DE MEDICAMENTOS
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
No | SERVICIO | MATERIAL DE FABRICACIÓN
1 | Todos los servicios asistenciales | Material anticorrosivo
2 |  | Cuerpo del carro de polímero de alta densidad (HDPE) o ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) con grado de impacto mecánico mínimo medio
3 |  | Estructura del cuerpo de acero inoxidable de calibre 14
4 |  | Con esquinas redondeadas.
5 |  | Superficies lisas, no porosas y de fácil limpieza.
6 |  | Acabado antimicrobiano
MOVILIDAD
7 | Todos los servicios asistenciales | Sistema de Ruedas: 4 ruedas de 127 mm o 5 '' de diámetro (con un rango de 10% de variación en la medida) con cinta de poliuretano y soporte de polímero
8 |  | Ruedas pivotantes (360°), antiestáticas, y antipelusa
9 |  | Mínimo 2 ruedas con freno total (bloqueo de giro y rotación)
11 |  | Manija de Empuje: Ergonónima e integrada a la estructura. Se debe situar en la parte lateral derecha o al frente (mínimo una)
12 |  | Soporte de carga mínimo de 110 kg (con un rango de 10% de variación en la capacidad)
13 |  | Sistema de protección antichoque, perimetral, integral a la base del carro
14 |  | Altura: máxima de 90 cm a 120 cm (con un rango de 10% de variación en la medida)
15 |  | Ancho: máximo de 90 a 110 cm (con un rango de 10% de variación en la medida)
16 |  | Fondo o profundidad: 55 a 65 cm (con un rango de 10% de variación en la medida)
SEGURIDAD
17 | Todos los servicios asistenciales | Con cerradura electrónica por medio de indetificación de tarjeta personal o clave personalizada y llave de respaldo, y con trazabilidad de usuarios, con memoria suficiente para para almacenamiento por minimo 8 días.
18 |  | Bloqueo de todos los cajones y compartimentos frontales y posteriores.
19 |  | Uso de baterías standard tipo (AA, AAA, C, D) para la cerradura electrónica.
ALMACENAMIENTO
20 | Farmacia central (6 unidades) | Cada carro permite gestionar minimo 55 pacientes.
21 |  | Dimensiones del cajetín: (60) mínimo de 8.5 cm x 11 cm x 25 cm (alto x ancho x profundidad) (con un rango de 10% de variación en la capacidad), se acepta presentación en 2 niveles siempre y cuando cumplan con las dimensiones solicitadas.
22 |  | Cada cajetín debe tener separadores internos que permitan tener 5 divisiones internas de la misma medida en la profundidad
23 |  | Con (5) cajones posteriores que deben permitir el almacenamiento de 6 cajetines en cada uno de los cajones.
24 |  | Con mínimo (6) cajones frontales (orden ascendente a descendente): - Con mínimo (5) que deben permitir el almacenamiento de 6 cajetines en cada uno de los cajones. - Con (1) de mínimo 30 cm ± 1 cm x mínimo 90% de la profundidad del carro, para almacenamiento de líquidos y nutriciones parenterales con divisores ajustables (que permitan crear mínimo 15 compartimentos al interior de aproximadamente 13 cm x 10 cm (ancho x profundidad) como mínimo) y con capacidad mínima de peso de 40 Kg (con un rango de 10% de variación en la capacidad), estas capacidades son aceptables si están dividas en parte posterior y anterior. |  |  |  | 72.5
25 |  | Compartimento lateral derecho para almacenar documentación utilizada durante la entrega de medicamentos a los servicios asistenciales.
26 |  | Sistema para (2) porta guardianes en la parte lateral izquierda y/o derecha, de 1 lt.
27 | Hospitalización (12 unidades) | Cada carro permite gestionar mínimo 16 pacientes.
28 |  | Dimensiones del cajetín #1 (insumos y dispositivos médicos): (12) mínimo de 7 cm x 11 cm x mínimo 90% de la profundidad del carro (alto x ancho x largo o fondo) (con un rango de 15% de variación en la capacidad)
29 |  | Dimensiones del cajetín #2 (pacientes): (18) mínimo de 10 cm x 11 cm x mínimo 90% de la profundidad del carro (alto x ancho x largo o fondo) (con un rango de 15% de variación en la capacidad) (8 cajones por nivel)
30 |  | Cada cajetín debe tener separadores internos que permitan tener 5 divisiones internas de la misma medida en la profundidad
31 |  | Con (6) cajones frontales (orden ascendente a descendente): (2) que deben permitir el almacenamiento de 6 cajetines #1 en cada uno de los cajones, con capacidad mínima de peso de 5 Kg (con un rango de 15% de variación en la capacidad). (3) que deben permitir el almacenamiento de 6 cajetines #2 en cada uno de los cajones, con capacidad mínima de peso de 5 Kg (con un rango de 15% de variación en la capacidad). (1) de mínimo 30 cm x mínimo 90% de la profundidad del carro (alto x largo o profundidad), para almacenamiento de líquidos y nutriciones parenterales con divisores ajustables (que permitan crear mínimo 15 compartimentos al interior de aproximadamente 13 cm x 10 cm (ancho x profundidad) como mínimo) y con capacidad mínima de peso de 40 Kg (con un rango de 10% de variación en la capacidad) |  |  |  | 74
32 |  | Sistema para (3) porta guardianes en la parte lateral izquierda y/o derecha: - (1) de 1 lt. - (2) de 3 lt.
33 | Salas de cirugía (3 unidades) | Cada carro permite gestionar minimo entre 16 pacientes.
34 |  | Dimensiones del cajetín #1 (insumos y dispositivos médicos): (20) mínimo de 7 cm x 11 cm x mínimo 90% de la profundidad del carro (alto x ancho x largo o fondo) (con un rango de 15% de variación en la capacidad)
35 |  | Dimensiones del cajetín #2 (pacientes): (16) mínimo de 7 cm x 11 cm x mínimo 90% de la profundidad del carro (alto x ancho x largo o fondo) (con un rango de 15% de variación en la capacidad) (8 cajones por nivel)
36 |  | Con (7) cajones frontales (orden ascendente a descendente): (3) que deben permitir el almacenamiento de 6 cajetines #1 en cada uno de los cajones, con capacidad mínima de peso de 5 Kg (con un rango de 15% de variación en la capacidad). (3) que deben permitir el almacenamiento de 6 cajetines #2 en cada uno de los cajones, con capacidad mínima de peso de 5 Kg (con un rango de 15% de variación en la capacidad). (1) de mínimo 30 cm x mínimo 90% de la profundidad del carro (alto x largo o profundidad), para almacenamiento de líquidos y nutriciones parenterales con divisores ajustables (que permitan crear mínimo 15 compartimentos al interior de aproximadamente 13 cm x 10 cm (ancho x profundidad) como mínimo) y con capacidad mínima de peso de 40 Kg (con un rango de 10% de variación en la capacidad) |  |  |  | 72
37 |  | Sistema para (3) porta guardianes en la parte lateral izquierda y/o derecha: - (1) de 1 lt. - (2) de 3 lt.
38 | UCI (10 unidades) | Permite gestionar minimo 5 pacientes.
39 |  | Dimensiones del cajetín #1 (insumos y dispositivos médicos): (10) mínimo de 7 cm x 15 cm x mínimo 90% de la profundidad del carro (alto x ancho x largo o fondo) (con un rango de 15% de variación en la capacidad)
40 |  | Dimensiones del cajetín #2 (pacientes): (10) mínimo de 14 cm x 15 cm x mínimo 90% de la profundidad del carro (alto x ancho x largo o fondo) (con un rango de 15% de variación en la capacidad)
41 |  | Cada cajetín debe tener separadores internos que permitan tener 5 divisiones internas de la misma medida en la profundidad
42 |  | Con (4) cajones frontales (orden ascendente a descendente): (2) que deben permitir el almacenamiento de 5 cajetines #1 en cada uno de los cajones, con capacidad mínima de peso de 5 Kg (con un rango de 15% de variación en la capacidad). (2) que deben permitir el almacenamiento de 5 cajetines #2 en cada uno de los cajones, con capacidad mínima de peso de 5 Kg (con un rango de 15% de variación en la capacidad). (2) de mínimo 30 cm x mínimo 90% de la profundidad del carro (alto x largo o profundidad), para almacenamiento de líquidos y nutriciones parenterales con divisores ajustables (que permitan crear mínimo 15 compartimentos al interior de aproximadamente 13 cm x 10 cm (ancho x profundidad) como mínimo) y con capacidad mínima de peso de 40 Kg (con un rango de 10% de variación en la capacidad)
43 |  | Sistema para (2) porta guardianes en la parte lateral izquierda, de 1 lt.
44 | Todos los servicios asistenciales | Cajones extensibles de polímero ABS inyectado o polímero de alta densidad (HDPE)
45 |  | Castera con leva o pestaña que permite seleccionar acceso a cada bandeja de forma total y todos los cajetines de su nivel, o de forma parcial con acceso a los cajones de manera individual.
46 |  | Cada cajetín incluye divisores internos configurables que permitan mínimo 3 divisiones.
47 |  | Cada cajetín incluye un porta etiqueta frontal para identificar cada paciente.
48 |  | Cada cajetín se puede abrir de forma independiente.
49 |  | Cajones con correderas de suave deslizamiento y cierre, con sistema de pestaña que evita que se caigan al extenderse.
50 |  | Cajones con marco perimetral de aluminio anodizado y cesta solida interna removible y lavable
51 |  | Tabla desplegable en el costado lateral derecho (que se pueda asegurar para colocar cosas)
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
52 | Todos los servicios asistenciales | Garantía minima de 3 años en estructura y seguros.
53 |  | Garantía mínima de 2 años en rodamientos.
54 |  | Ejecución de mantenimientos preventivos durante el período de garantía, según recomendación, indicaciones y protocolos del fabricante.
55 |  | Inclusión de mantenimientos correctivos ilimitados durante la garantía sin costo adicional por defectos atribuibles al fabricante.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
56 | Todos los servicios asistenciales | Compatible con claxxin (cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm)
57 |  | Material apropiado para realizar una adecuada y fácil limpieza y desinfección del equipo

## 13.MONITORES DE SIGNOS VITALES
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: MONITOR DE SIGNOS VITALES SALAS CX
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PÁGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
Características físicas y técnicas
1 | Pantalla a color TFT (Transistor de Película Fina) o LCD (pantalla de cristal líquido) de mínimo 12 pulgadas, con visualización simultánea de curvas y valores numéricos (resolución mínima de 1024 × 768 pixeles)
2 | La pantalla deberá permitir mínimo la visualización simultánea de al menos seis (6) curvas fisiológicas y de los (6) valores numéricos correspondientes a mediciones
3 | Pantalla táctil
4 | Interfaz intuitiva (uso sencillo, controles de acceso rápido, parámetros identificables de forma inmediata, menús organizados por categorias)
5 | Capacidad para monitorear pacientes adultos
6 | Con soporte para anclarlo en las bases de la institución o empotrarlo en la pared
7 | Actualización de datos en tiempo real con frecuencia mínima de 1 segundo.
8 | Detección de arritmias básicas y análisis de tendencias de ECG.
Monitorización de Parámetros Clínicos
9 | Monitorización continua de saturación de oxígeno (SPO2) minimo del 1 al 100%, resolución de 1%.
10 | Medición de presión arterial no invasiva (NIBP) minimo entre 10 y 260 mmHg (manual o automática en intervalos programables). Exactitud mínima: ±2 mmHg o ±5% del valor leído.
11 | Monitorización de presión arterial invasiva (IBP) (minimo entre- 30 mmHg y 300 mmHg). Exactitud mínima: ±2 mmHg o ±5% del valor leído. - Mínimo 2 canales invasivos simultáneos.
12 | Medición continua de frecuencia cardíaca (entre 15 a 300 LPM) y frecuencia respiratoria (entre 0 a 120 RPM) mínimo, precisión ±1 RPM o ±1 % para FR superior a 120 RPM se acepta precisión de ±2.
13 | Medición continua de ECG de 3 y 5 derivaciones (I, II, III, AVR, AVL, AVF)
14 | Filtros de ECG adaptativos automáticos según la secuencia de adquisición, la derivación implementada y la ubicación del paciente (0,05 Hz a 150 Hz como mínimo).
15 | Algoritmos avanzados de procesamiento de señales que permitan tener una señal limpia y definida, sin artefactos.
16 | Medición continua de concentración inspirado (FiCO₂) entre 0 - 50 mmHg. Exactitud mínima: ±2 mmHg o ±5% del valor leído. (Se permite la visualización de este parámetro en la máquina de anestesia)
17 | Inclusión de TOF (train of four): Relación 0–100%; conteo 0–4 respuestas; corriente de estimulación 0–80 mA; Duración del pulso de estimulación: 0,1–0,3 ms; Frecuencia de estimulación TOF: 2 Hz.
18 | Medición continua de temperatura corporal central (mínimo de 25 a 45 °C).
19 | Medición continua de temperatura superficial (mínimo de 25 a 45 °C).
Seguridad del paciente
20 | Almacenamiento de tendencias de al menos 72 horas y registro de 500 eventos de alarma como mínimo.
21 | Alarmas audibles y visuales configurables para todos los parámetros.
Requisitos técnicos
Conectividad
22 | Puerto de comunicación USB (mínimo 1)
23 | Puerto de ethernet (mínimo 1)
24 | Exportación de datos en formato editable o en PDF ( por medio magnetico o LAN o Wi-Fi)
25 | Los monitores de signos vitales deberán contar con capacidad de interoperabilidad mediante estándar HL7, permitiendo generar y entregar información clínica estructurada hacia sistemas de información hospitalaria (HIS)
Software clínico
26 | Licencia permanente del software
27 | Actualización de software (sin costo) durante la garantía del equipo
Accesorios
28 | Los accesorios deberán contar con una longitud mínima de 3 metros, con el fin de proporcionar al paciente un rango de movilidad adecuado durante su uso, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad del equipo.
29 | Pinza de pulsioximetría (reutilizable)
30 | Cable de ECG de 5 derivaciones (reutilizable)
31 | Cable NIBP con brazalete para adulto (reutilizable)
32 | 2 Cables IBP (reutilizables)
34 | Cable para medición de temperatura superficial (reutilizable)
35 | Cable para medición de temperatura nasofaringea (reutilizable)
36 | Módulo o accesorio de TOF con cable de estimulación, electrodos desechables y sensor compatible con el monitor (reutilizable)
Sistema eléctrico
37 | Alimentación: 110–120 VAC, con filtro 60 Hz
38 | Batería interna recargable con autonomía mínima de 2 horas.
39 | Grado de protección mínimo IPX2
Garantía, mantenimiento y soporte
40 | Registro sanitario vigente
41 | Vida útil mínima de 7 años
42 | Cumplimiento de la norma IEC 60601-1 (para seguridad eléctrica de equipos electromédicos) y de la IEC 60601-1-2 (para compatibilidad electromagnética)
43 | Clasificación de protección eléctrica mínima Tipo BF o CF para los módulos de paciente, según corresponda.
Limpieza y desinfección
44 | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
45 | Superficies lisas, impermeable, no porosas y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza y desinfección del equipo después del uso con paciente

## 14.MONITORES DE SIGNOS VITALES
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: MONITOR DE SIGNOS VITALES UCI
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
Características físicas y técnicas
1 | Pantalla a color TFT (Transistor de Película Fina) o LCD (pantalla de cristal líquido) de mínimo 12 pulgadas, con visualización simultánea de curvas y valores numéricos (resolución mínima de 1024 × 768 pixeles)
2 | La pantalla deberá permitir mínimo la visualización simultánea de al menos seis (6) curvas fisiológicas y (ocho) los valores numéricos correspondientes a mediciones
3 | Pantalla táctil
4 | Interfaz intuitiva (uso sencillo, controles de acceso rápido, parámetros identificables de forma inmediata, menús organizados por categorias)
5 | Capacidad para monitorear pacientes adultos
6 | Con soporte para anclarlo en las bases de la institución o empotrarlo en la pared
7 | Actualización de datos en tiempo real con frecuencia mínima de 1 segundo.
8 | Detección de arritmias básicas y análisis de tendencias de ECG.
Central de monitoreo ( solo se requiere 1 para los 13 monitores)
9 | Alimentación electrica: 110-120V / 60 Hz
10 | Procesador minimo de 4 nucleos a 2,9 Ghz o superior, minimo 16 GB ram, disco duro: minimo: 1 TB
11 | Numero de monitores conectados minimo: 32
12 | Numero de camas visualizadas en pantalla simultaneamente: 16
13 | Conectividad: LAN y WLAN
14 | minimo 72 horas de memoria, (registro almacenados)
15 | Parametros minimos: HR,SpO2, NIBP, TEMP, IBP, CO, EtCO2, O2,
16 | Ondas: ECG, Pleth, Resp, CO2, IBP, O2,
17 | Vector ECG I, II, III, aVR, aVL, aVF, V/V1, V2, V3, V4, V5, V6
18 | Alarmas (Categoría): Alarma siológica, alarma técnica y sistema de urgencia
19 | Alarmas (Prioridad): Alta, media, baja y mensaje Noti cación Audible y visual
20 | Alarmas (Control remoto): Interruptor de alarma, límites de alarma, prioridad de alarma, pausa de alarma y reconguración de alarma
21 | pantalla tactil de minimo 22 pulgadas Full HD (1920 × 1080 píxeles)
22 | La central debe ser compatible con los monitores ofertados
Monitorización de Parámetros Clínicos
23 | Monitorización continua de saturación de oxígeno (SPO2) minimo del 1 al 100%, resolución de 1%.
24 | Medición de presión arterial no invasiva (NIBP) minimo entre 10 y 260 mmHg (manual o automática en intervalos programables). Exactitud mínima: ±2 mmHg o ±5% del valor leído.
25 | Monitorización de presión arterial invasiva (IBP) (minimo entre- 30 mmHg y 300 mmHg). Exactitud mínima: ±2 mmHg o ±5% del valor leído. - Mínimo 2 canales invasivos simultáneos.
26 | Medición continua de frecuencia cardíaca (entre 15 a 300 LPM) y frecuencia respiratoria (entre 0 a 120 LPM) minimo , precisión ±1 LPM o ±1 %.
27 | Medición continua de ECG de 3 y 5 derivaciones (I, II, III, AVR, AVL, AVF)
28 | Filtros de ECG adaptativos automáticos según la secuencia de adquisición, la derivación implementada y la ubicación del paciente (0,05 Hz a 150 Hz como mínimo).
29 | Algoritmos avanzados de procesamiento de señales que permitan tener una señal limpia y definida, sin artefactos.
30 | Medición continua de temperatura corporal central (mínimo de 25 a 45 °C).
31 | Medición continua de temperatura superficial (mínimo de 25 a 45 °C).
32 | Capnografía para medición de dióxido de carbono espirado (EtCO₂) entre 0 a 150 mmHg, con resolución mínima de 1 mmHg. Exactitud mínima: ±2 mmHg o ±5% del valor leído. Tiempo de respuesta menor a ≤5 segundos. Se permite medición por flujo principal (mainstream) y flujo lateral (sidestream).
33 | Medición de gasto cardíaco por termodilución intermitente con catéter de arteria pulmonar (Swan-Ganz) estándar, rango mínimo de 1 a 15 L/min, con visualización simultánea de GC/IC, curvas y valores de presión invasiva (IBP) en el monitor. (LA MEDICIÓN DE ESTE PARAMETRO SOLO SE REQUIERE PARA DOS DE LOS MONITORES)
34 | Módulo de monitoreo de profundidad anestésica (BIS) que permita la medición de (LA MEDICIÓN DE ESTE PARAMETRO SOLO SE REQUIERE PARA UNO DE LOS MONITORES): - índice de profundidad anestésica (BIS o equivalente) mínimo entre 0 y 100 - Calidad de señal (SQI o equivalente) mínimo entre 0 y 100% - Índice de actividad electromiográfica (EMG) mínimo entre 30–100 dB - Tasa de supresión (Suppression Ratio - SR) mínimo entre 0 y 100% Debe contar con la visualización continua del estado de contacto de los sensores Tiempo de actualización del índice ≤ 5 segundos.
Seguridad del paciente
35 | Almacenamiento de tendencias de al menos 72 horas y registro de 500 eventos de alarma como mínimo.
36 | Alarmas audibles y visuales configurables para todos los parámetros.
Requisitos técnicos
Conectividad
37 | Puerto de comunicación USB (mínimo 1)
38 | Puerto de ethernet (mínimo 1)
39 | Exportación de datos en formato editable o en PDF ( por medio magnetico, LAN, Wi-Fi)
40 | Los monitores de signos vitales deberán contar con capacidad de interoperabilidad mediante estándar HL7, permitiendo generar y entregar información clínica estructurada hacia sistemas de información hospitalaria (HIS)
Software clínico
41 | Licencia permanente del software
42 | Actualización de software (sin costo) durante la garantía del equipo
Accesorios
43 | Los accesorios deberán contar con una longitud mínima de 3 metros, con el fin de proporcionar al paciente un rango de movilidad adecuado durante su uso, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad del equipo.
44 | Pinza de pulsioximetría (reutilizable)
45 | Cable de ECG de 5 derivaciones (reutilizable)
46 | Cable NIBP con brazalete para adulto (reutilizable)
47 | 2 Cables IBP (reutilizables)
48 | Kit de capnografía que permita realizar la medición de CO₂, incluyendo los accesorios necesarios para su funcionamiento según la tecnología ofertada: línea de muestreo, adaptadores para circuito respiratorio y trampa de agua para sistemas sidestream; o sensor infrarrojo y cubetas para sistemas mainstream.
49 | Cable para medición de temperatura superficial (reutilizable)
50 | Cable para medición de temperatura central (reutilizable)
51 | Cable de monitorización de gasto cardiaco (reutilizable)
52 | 1 Cable para sensor BIS (reutilizable)
53 | 30 sensores desechables para medición de BIS compatibles con el sistema ofertado
Sistema eléctrico
54 | Alimentación: 110–120 VAC, con filtro 60 Hz
55 | Batería interna recargable con autonomía mínima de 2 horas.
56 | Grado de protección mínimo IPX2
Garantía, mantenimiento y soporte
57 | Registro sanitario Vigente
58 | Vida util mínima de 7 años
59 | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
Limpieza y desinfección
60 | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
61 | Superficies lisas, impermeable, no porosas y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza y desinfección del equipo después del uso con paciente

## 15.MONITORES DE SIGNOS VITALES
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: MONITOR DE SIGNOS VITALES HOSPITALIZACIÓN
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
Características físicas y técnicas
1 | Pantalla a color TFT (Transistor de Película Fina) o LCD (pantalla de cristal líquido) de mínimo 5 pulgadas, con visualización simultánea de curvas y valores numéricos (resolución mínima de 800 × 480 pixeles)
2 | La pantalla deberá permitir mínimo la visualización simultánea de al menos dos (2) curvas fisiológicas y de los (4) valores numéricos correspondientes a mediciones
3 | Pantalla táctil
4 | Interfaz intuitiva (uso sencillo, controles de acceso rápido, parámetros identificables de forma inmediata, menús organizados por categorias)
5 | Capacidad para monitorear pacientes adultos
6 | Con soporte para anclarlo en las bases de la institución o empotrarlo en la pared
7 | Actualización de datos en tiempo real con frecuencia mínima de 1 segundo.
Monitorización de Parámetros Clínicos
8 | Monitorización continua de saturación de oxígeno (SPO2) minimo del 1 al 100%, resolución de 1%.
9 | Medición de presión arterial no invasiva (NIBP) minimo entre 10 y 260 mmHg (manual o automática en intervalos programables). Exactitud mínima: ±1 mmHg o ±5% del valor leído.
10 | Medición continua de frecuencia cardíaca (entre 15 a 300 LPM) y frecuencia respiratoria (entre 0 a 120 LPM) minimo , precisión ±1 LPM o ±1 %..
11 | Algoritmos avanzados de procesamiento de señales que permitan tener una señal limpia y definida, sin artefactos.
12 | Medición continua de temperatura superficial (mínimo de 25 a 45 °C), resolución de 0.1 °C.
Seguridad del paciente - Alarmas
13 | Almacenamiento de tendencias de al menos 72 horas y registro de 200 eventos de alarma como mínimo.
14 | Almacenamiento de tendencias clínicas minimo 50.
15 | Revisión retrospectiva de información del paciente.
16 | Alarmas audibles y visuales configurables para todos los parámetros.
17 | Detección de eventos clínicos críticos.
18 | Alarmas para de saturación y apnea.
19 | El monitor deberá contar con indicación visual de alarma diferenciada por prioridad (alta, media y baja) mediante color y patrón de destello conforme a IEC 60601-1-8, perceptible a distancia y desde múltiples ángulos alrededor del equipo.
20 | Alarmas técnicas relacionadas con fallas en sensores y accesorios, (descononexión, bateria)
Requisitos técnicos
Conectividad
21 | Puerto de comunicación USB (mínimo 1)
22 | Puerto de ethernet (mínimo 1)
23 | Conexión wifi
24 | Comunicación segura para envío de datos clínicos.
25 | Exportación de datos en formato editable o en PDF ( por medio magnetico, LAN, Wi-Fi)
26 | Los monitores de signos vitales deberán contar con capacidad de interoperabilidad mediante estándar HL7, permitiendo generar y entregar información clínica estructurada hacia sistemas de información hospitalaria (HIS)
Software clínico
27 | Licencia permanente del software
28 | Actualización de software (sin costo) durante la garantía del equipo
Accesorios
29 | Los accesorios deberán contar con una longitud mínima de 2 metros, con el fin de proporcionar al paciente un rango de movilidad adecuado durante su uso, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad del equipo.
30 | Pinza de pulsioximetría, con respuesta máximo de 10 segundos luego de conexión (reutilizable)
31 | Cable NIBP con brazalete para adulto. Tiempos entre lectura manual máximo de 5 segundos y automático 30 segundos (reutilizable)
32 | Cable para medición de temperatura superficial (reutilizable)
33 | Cable de ECG de 5 derivaciones (reutilizable)
Movilidad y Diseño
34 | Incluye carro de transporte con ruedas.
35 | Protección minima IPX1
Sistema eléctrico
36 | Alimentación: 110–120 VAC, con filtro 60 Hz
37 | Potencia de consumo máximo de 80 W
38 | Batería interna recargable con autonomía mínima de 5 horas.
39 | Grado de protección mínimo IPX2
Condiciones ambientales de funcionamiento
40 | Rango de temperatura mínimo: +10°C a +40°C
41 | Rango de humedad mínimo: entre 20 % al 85%.
42 | Altitud: Mínimo 2700 m sobre el nivel del mar
Garantía, mantenimiento y soporte
43 | Registro sanitario Vigente
44 | Vida util mínima de 7 años
45 | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
Limpieza y desinfección
46 | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
47 | Superficies lisas, impermeable, no porosas y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza y desinfección del equipo después del uso con paciente

## 16.POLISOMNÓGRAFO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: POLISOMNÓGRAFO
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
Configuración general del sistema
1 | Estudios diagnósticos nocturnos completos
2 | Titulación CPAP/BiPAP
3 | Para uso con pacientes adultos
4 | Video polisomnografía
5 | Monitoreo continuo en tiempo real
6 | Posibilidad de exportar automáticamente los estudios a un servidor institucional, o a equipo externo de manera directa.
Parámetros fisiológicos mínimos que debe registrar
7 | EEG: 32 canales
8 | EOG: mínimo 2 canales
9 | EMG mentoniano: 1-3 canales
10 | EMG tibial: Bilateral (2 canales)
11 | EMG miembros superiores: Bilateral (2 canales)
12 | ECG: mínimo 1 canal
13 | Flujo respiratorio: Cánula nasal y termistor
14 | Esfuerzo torácico y abdominal: Bandas RIP o piezoeléctricas
15 | Oximetría: Alta resolución (1%) y alta sensibilidad (capacidad de medir correctamente con baja perfusión), medición minima del 1 al 100%, con una resolución de ±2 %.
16 | Sensor de ronquido
17 | Sensor de posición corporal
18 | Video sincronizado: HD Infrarrojo
19 | Audio bidireccional: Integrado
20 | Debe pertmitir el estudio de Trastornos de Conducta del Sueño REM (asociado a enfermedades neurodegenerativas), apneas de origen central, parasomnias, narcolepsias e hipersomnia como mínimo.
21 | Debe permitir la toma de prueba de latencias múltiples del sueño, test de mantenimiento de vigilia, polisomnograma con capnografia y polisomnograma de noche dividida.
Requisitos técnicos
Amplificadores y adquisición
22 | Amplificadores digitales de alta resolución
23 | Muestreo ≥ 200 Hz (ideal 500 Hz para EEG)
24 | Conversión A/D ≥ 16 bits (ideal 24 bits)
25 | Baja relación señal/ruido (≥ 90 dB), ruido de entrada ≤ 1 µV RMS, impedancia de entrada ≥ 100 MΩ
26 | Aislamiento eléctrico médico IEC 60601
Sensores
27 | Reutilizables.
28 | Sensores adultos.
29 | Compatibilidad universal con CPAP/BiPAP
Cámara infrarroja
30 | Mínimo Full HD (1920 × 1080 píxeles)
31 | Alcance mínimo para visión nocturna de 8m
32 | Con frecuencia de imágenes mínima de 30 fps
33 | Con campo de visión mínimo de 90 a 120°
34 | Operación en 0 lux mediante iluminación IR
35 | H.264 o H.265 para optimizar el almacenamiento
36 | Conectividad vía wifi o ethernet que garantice la calidad de la transmisión de datos.
37 | Control remoto que permita el inicio y detención del video desde la estación de adquisición
38 | Integrado con la base de datos del polisomnógrafo
Software clínico
39 | Scoring automático y manual
40 | Generación automática de reportes mediante plantillas
41 | Tendencias respiratorias y neurológicas
42 | Base de datos integrada
43 | Exportación PDF o word
44 | Licencia permanente del software sin costos adicionales de activación.
45 | Actualización de software periódico (sin costo adicional) durante el periodo de garantía del equipo
46 | Detección automática de eventos.
47 | Compatible con Windows 11 y versiones posteriores
Requisitos de conectividad hospitalaria
48 | Integración HL7 con HIS (Hosvital asistencial)
49 | Almacenamiento en servidor central del HUN
50 | Puerto USB (mínimo 1)
51 | Puerto ethernet (mínimo 1)
52 | Conexión a wifi
Requisitos de sistema eléctrico
53 | Incluye UPS (1000 VA / 600 W)
54 | Alimentación: 110–120 VAC, con filtro 60 Hz
55 | Certificación IEC 60601-1 (seguridad eléctrica biomédica)
Garantía, mantenimiento y soporte
56 | Registro sanitario Vigente
57 | Vida util mínima de 7 años
58 | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
Limpieza y desinfección
59 | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
60 | Superficies lisas, impermeable, no porosas y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza y desinfección del equipo después del uso con paciente

## 17.FOTÓFORO DE LUZ FRÍA CON FUE
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: FOTÓFORO DE LUZ FRÍA CON FUENTE DE LUZ
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
1 | Uso previsto | Uso quirúrgico declarado por el fabricante y funcionamiento durante procedimientos prolongados.
2 | Configuración completa | cabezal, diadema, fuente de luz
3 | Tecnología | Fuente externa (LED o xenón) con fibra óptica
4 | Iluminancia central | Mínima de 40.000 lux a 40 cm, con intensidad máxima.
5 | Regulación de intensidad | Ajuste continuo, con acceso sencillo y estabilidad de la iluminación.
6 | Diámetro del campo | Campo ajustable que permita un punto de 30 mm o menor y un campo de 80 mm o mayor.
7 | Calidad del haz | Campo homogéneo, sin zonas oscuras.
8 | Temperatura de color | Luz blanca. Valor nominal entre 5.000 y 6.500 K.
9 | Reproducción de color | Índice general de reproducción cromática Ra/CRI ≥90, propuesto para discriminación de tejidos.
10 | Dirección del haz | Cabezal orientable y estable, alineable con la línea de visión del usuario.
11 | Diadema | Ajustes de perímetro y altura o sistema equivalente, almohadillas reemplazables y distribución estable del peso.
12 | Alimentación de red | Fuente compatible con 110–120 V, 60 Hz.
13 | Cable y conectores | Fibra óptica: Cable ≥ 1.9 m, conectores y adaptadores compatibles con cabezal y fuente.
14 | Control de intensidad: | Atenuación PWM (0-100%).
15 | Compatibilidad: | Torreta giratoria para guías STORZ, ACMI, WOLF y OLYMPUS.
16 | Movilidad | Con carro de transporte con ruedas.
17 | Materiales de la carcasa | Polímeros de alta resistencia como Policarbonato, UHMWPE o PEEK
18 | Resistencia química | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
19 | Registro sanitario | Vigente
20 | Vida útil | Mínima de 7 años
21 | Alertas sanitarias | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado

## 18.FOTÓFORO DE LUZ FRÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: FOTÓFORO DE LUZ FRÍA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
Sistema de Iluminación y Calidad Óptica
1 | Tecnología de la luz | LED de estado sólido (luz fría).
2 | Intensidad lumínica | Regulable en varios niveles, con un rango mínimo de 8000 Lux
3 | Temperatura de color | Minimo entre 4.500 K y 6.500 K (Luz blanca neutra/ día/ fría)
4 | Índice de Reproducción Cromática (CRI) | Mayor o igual a 90% (CRI >= 90) para reconocimiento real de tejidos y vasos sanguíneos.
5 | Tamaño del haz de luz (Spot) | Ajustable de forma continua (aprox. entre 10 mm y 150 mm a una distancia de trabajo mínima de 40 cm y máxima de 100 cm), homogéneo y sin sombras.
6 | Vida útil del LED | Mínimo de 50.000 horas de funcionamiento operativo del módulo LED.
Ergonomía, Diseño y Peso
7 | Peso del faro/conjunto | Ultra-ligero, menor a 450 gramos (incluyendo la batería si es montada en la banda) para evitar fatiga cervical.
8 | Tipo de sujeción craneal | Banda rígida o semirrígida (headband) con sistema de ajuste tipo trinquete (ratchet) regulable en diámetro y altura.
9 | Acolchado y confort | Almohadillas frontales y occipitales desmontables, lavables, transpirables y con propiedades antimicrobianas.
10 | Ajuste del eje óptico | Soporte de luz con doble articulación (coaxial) para alineación perfecta con el eje visual.
Sistema de Alimentación y Autonomía
11 | Tipo de batería | Baterías recargables de Polímero de Litio (Li-Po) o Ión-Litio (Li-ion).
12 | Ubicación y balance | Montada en la parte trasera de la banda craneal como contrapeso o con opción de clip para cinturón.
13 | Autonomía operativa | Mínimo de 4 horas de uso continuo configurado a la máxima intensidad lumínica.
14 | Intercambio rápido (Hot-Swap) | Permite el reemplazo rápido de la batería agotada por una cargada sin apagar por completo el equipo.
15 | Estación de carga | Cargador de escritorio multibahía (mínimo 2 bahías) con indicadores LED de estado de carga individuales.
Bioseguridad e Higiene
16 | Materiales de la carcasa | Polímeros de alta resistencia como Policarbonato, UHMWPE o PEEK
17 | Resistencia química | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
Componentes Incluidos en el Kit (Mínimo)
18 | Unidad Principal | 1(una) Lámpara frontal con banda ajustable y sistema óptico LED.
19 | Baterías | Mínimo 2 (dos) baterías recargables por cada fotóforo.
20 | Sistema de Carga | 1(una) Estación de carga multibahía con cables de grado hospitalario.
21 | Protección | 1 (una) Estuche rígido de transporte, almacenamiento y protección.
22 | Resistencia del equipo | IPX4
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
23 | Registro sanitario | Vigente
24 | Vida útil | mínima de 7 años
25 | Alertas sanitarias | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
27 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.

## 19.EQUIPO PARA MEDICIÓN DE POTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: EQUIPO PARA MEDICIÓN DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
GENERALIDADES DEL EQUIPO
1 | Tipo de equipo | Sistema de potenciales evocados auditivos de tallo cerebral (PEATC / ABR / EcoG)
2 | Modalidades | 1. Potenciales evocados auditivos de latencia corta: - Electrococleografía - Pruebas de sitio de lesión - Umbral onda V por vía aérea y vía ósea - Prueba de frecuencia específica - Neuropático 2. Potenciales evocados auditivos de latencia media 3. Potenciales evocados auditivos de latencia tardía: - P300 - MMN 4. Otoemisores acústicos (OEA) - Productos de distorsión - Transientes - Estado estable 5. VEMPS (cVemps y oVemps)
3 | Normativa de seguridad eléctrica | IEC 60601-1
4 | Compatibilidad electromagnética | IEC 60601-1-2
5 | Registro sanitario | Vigente
6 | Software | - Compatible con Windows 11 en adelante - Biblioteca de normativas por edad - Exportación en formato editable y PDF - Capacidad de adquisición, análisis, comparación, almacenamiento, seguimiento, reportes
7 | Pantalla | Gráfica en tiempo real, visualización simultánea de trazados superpuestos (mínimo 3)
8 | Diseño | - Diseño ergonómico para pacientes adultos. - Diseño ergonómico para el personal asistencial encargado de realizar los exámenes. - Componentes de fácil limpieza y desinfección, lisos y no porosos. - Componentes de fácil mantenimiento.
ESTIMULACIÓN AUDITIVA
9 | Tipo de estímulo | Click, tono burst (tone burst), Chirp CE, Chirp LS y NB CE-Chirp
10 | Frecuencias de tono burst | Mínimo 500, 1000, 2000 y 4000 Hz
11 | Intensidad de estimulación | 0 a mínimo 100 dB nHL
12 | Pasos de intensidad | 5 y 10 dB seleccionables (puede ser menores a 5)
13 | Polaridad del estímulo | Rarefacción, condensación y alternante
14 | Tasa de estimulación | 1 a 100 estímulos/segundo (incluye 11.1, 21.1, 33.1 Hz)
15 | Transductores | Auriculares de inserción (ej. ER-3A) y/o supraaurales; vibrador óseo
16 | Enmascaramiento contralateral | Ruido blanco de banda ancha
ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEÑAL
17 | Filtro pasa-alto | 30 Hz (rango ajustable 10-3000 Hz)
18 | Filtro pasa-bajo | 3,000 Hz (rango ajustable 100-3000 Hz)
19 | Ventana de análisis (epoch) | Mínimo 10-20 ms, ajustable
20 | Frecuencia de muestreo | ≥ 20,000 Hz (20 kHz)
21 | Promediación (averaging) | Mínimo 2,000 barridos por trazado
22 | Rechazo de artefactos | Automático, umbral de amplitud ajustable (µV)
23 | Ganancia del amplificador | 10,000 a 100,000x seleccionable
24 | Medición de impedancia de electrodos | Tiempo real, umbral configurable (típico < 5 kΩ)
25 | Resolución del conversor A/D | Mínimo 24 bits
REGISTRO Y ELECTRODOS
26 | Canales de registro simultáneos | Mínimo 2 canales (deseable 4 para biauricular)
27 | Tipo de electrodos | Superficie de copa (desechables/reutilizables), Superficie de botón (desechables/reutilizables) o subdermales según protocolo
28 | Montaje configurable | Vertex-mastoides, frente-nuca u otro según protocolo clínico
29 | Ruido de fondo del amplificador | ≤ 1 µV RMS
30 | Rango dinámico de entrada | ± 200 µV mínimo
ACCESORIOS
31 | Cable o módulo para implante coclear (universal, no debe estar atado a una marca específica)
32 | Dispositivo para electrococleografía
33 | Dispositivo o módulo VEMPS (potenciales evocados miogénicos vestibulares) - C VEMPS - O VEMPS
34 | Amplificadores externos para evaluación en campo libre
35 | Set de olivas para OEA (Otoemisores acústicos)
36 | Computador portátil | - Pantalla mínimo de 15 " con resolución mínima de 1920 x 1080 - Con procesador superior a core i5 - Procesamiento rápido de los datos - Capacidad de almacenamiento para el software y para el registro de los exámenes de 20000 pacientes (mínimo 512 Gb) - Con mínimo 3 puertos USB - Con conexión a wifi - Con mínimo 1 puerto de ethernet - Compatibilidad con el software de historias clínicas institucional (HOSVITAL ASISTENCIAL). - Transferencia y respaldo de información clínica. - Compatibilidad con sistemas operativos y plataformas informáticas estándar.
SOFTWARE DE ANÁLISIS
37 | Marcado de ondas I, III y V | Manual y automático, con cálculo de latencias e interlatencias
38 | Cálculo de umbral electrofisiológico | Automático
39 | Superposición de trazados replicados | Para verificar reproducibilidad
40 | Normativas de referencia por edad | Adulto
41 | Base de datos de pacientes | Histórico de estudios por paciente (mínimo de 20000 pacientes)
42 | Exportación de reportes | PDF con curvas y valores numéricos
AMBIENTE Y BIOSEGURIDAD
43 | Ambiente atenuado acústicamente | Recomendable (menos crítico que en audiometría pura)
44 | Aislamiento eléctrico del paciente | Tipo BF o CF según IEC 60601-1 Protección contra desfibrilación. IEC 60601-1-2
45 | Alimentación eléctrica | 110 V, 50/60 Hz
46 | Respaldo eléctrico | UPS con capacidad mínima de 1000 VA / 900 W, con autonomía mínima de 30 minutos para garantizar la finalización segura del estudio y el apagado controlado del sistema.
CALIBRACIÓN, SOPORTE Y GARANTÍA
47 | Certificado de calibración inicial | Trazable a patrón internacional
48 | Periodicidad de recalibración | Anual
49 | Soporte técnico y repuestos en el país | Mínimo 5 años después del cumplimiento de la vida útil del equipo
50 | Garantía | 2 años minimo
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
51 | Registro sanitario | Vigente
52 | Vida útil | mínima de 7 años
53 | Alertas sanitarias | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
54 | Compataibilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
55 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.

## 20.VIDEONISTAGMÓGRAFO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: VIDEONISTAGMÓGRAFO
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
Sistema de Captura y Registro
1 | Sistema de videonistagmografía (VNG) para uso clínico con el fin de realizar evaluación vestibular y oculomotora.
2 | Cámaras infrarrojas integradas para captura de movimientos vestibulo oculares en condiciones de luz y oscuridad (940 nm - 65 mW/sr).
3 | Registro binocular de movimientos oculares.
4 | Frecuencia de adquisición mínima de 100 fps para registro binocular, con resolución suficiente para el análisis clínico de nistagmo y movimientos oculares.
5 | Visualización en tiempo real de los movimientos oculares durante la ejecución de las pruebas.
6 | Gafas o máscara con ajuste anatómico para diferentes tamaños de rostro.
7 | Dispositivo para la medición de la funcionalidad del reflejo vestibular
Funcionalidades Clínicas
8 | Realización de pruebas clínicas oculomotoras, vestibulares y posicionales de acuerdo con protocolos clínicos establecidos.
9 | Evaluación objetiva de la función vestibular mediante análisis digital de movimientos oculares, permitiendo identificar alteraciones del oído interno, las vías vestibulares centrales y el reflejo vestíbulo-ocular.
10 | Capacidad de realizar calibración automática o asistida del paciente.
11 | Herramientas para análisis de nistagmo espontáneo, posicional y provocado.
12 | Inclusión de pruebas de nistagmo espontáneo, inducido por la mirada, posicional (cuerpo completo del paciente), posicionamiento (cabeza), sacádicas, seguimiento suave y optocinéticas.
13 | Inclusión de la prueba del reflejo oculomotor
14 | Irrigador de aire para la realización de pruebas calóricas y medir la funcionalidad del canal horizontal a través del nistagmo
15 | Posibilidad de personalizar protocolos de evaluación clínica.
16 | Base de datos normativa o valores de referencia para interpretación clínica (si aplica).
Software y gestión de Información
17 | Software especializado para adquisición, procesamiento y análisis de datos.
18 | Almacenamiento digital de estudios y base de datos de pacientes con capacidad de búsqueda y respaldo (20.000 pacientes mínimo).
19 | Generación de reportes clínicos personalizables en formato digital e impreso.
20 | Exportación de reportes en formato PDF y formatos compatibles con historias clínicas electrónicas.
21 | Interfaz gráfica amigable e intuitiva para configuración, ejecución y revisión de estudios.
22 | Licencia permanente del software sin costos adicionales de activación.
23 | Actualizaciones de software incluidas durante el período de garantía.
Conectividad
24 | Conectividad mediante puertos USB o interfaces equivalentes.
25 | Transferencia y respaldo de información clínica.
26 | Compatibilidad con el software de historias clínicas institucional (HOSVITAL ASISTENCIAL).
27 | Transferencia y respaldo de información clínica mediante red y/o dispositivos externos.
28 | Compatibilidad con sistemas operativos y plataformas informáticas estándar.
29 | Conexión de red LAN y/o Wi-Fi (si aplica).
30 | Mínimo 3 puertos para conexión de periféricos y dispositivos externos.
Características Físicas y Operativas
31 | Diseño ergonómico para pacientes adultos.
32 | Diseño ergonómico para pacientes y personal asistencial
33 | Componentes y superficies resistentes al uso continuo, limpieza y desinfección hospitalaria.
34 | Componentes de fácil mantenimiento.
35 | Alimentación eléctrica de 110 - 120 VAC, con filtro de 50/60 Hz.
36 | Protección eléctrica conforme a normas vigentes para equipos biomédicos. (IEC 60601-1)
37 | Equipo destinado para uso clínico especializado en diagnóstico vestibular.
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
38 | Registro sanitario Vigente
39 | Vida util mínima de 7 años
40 | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
41 | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
42 | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.

## 21.SIMULADOR SIGNOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: EQUIPOS DE CALIBRACIÓN (SIMULADOR DE PACIENTE SIGNOS VITALES)
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
Ítem | Criterio | Requerimiento técnico mínimo
1 | Tipo de equipo | Simulador de paciente para entrenamiento en monitorización y evaluación de signos vitales.
2 | Pantalla | mínimo LCD a color
3 | Frecuencia cardíaca (FC) | Ajustable entre 10 y 250 lpm como mínimo.
4 | Ritmos ECG | Capacidad para simular al menos 30 ritmos cardíacos, incluyendo ritmo sinusal, fibrilación auricular, flutter auricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, asistolia, bloqueo AV y actividad eléctrica sin pulso.
5 | Electrocardiograma (ECG) | Compatible con monitoreo de 3, 5 y 12 derivaciones (simuladas).
6 | Presión arterial no invasiva (NIBP) | Configuración de presión sistólica entre 40 y 260 mmHg y diastólica entre 20 y 200 mmHg.
7 | Presión arterial invasiva (IBP) | Simulación de al menos dos canales de presión invasiva (arterial y venosa central).
8 | Saturación de oxígeno (SpO₂) | Ajustable entre 50 y 100% como mínimo y resolución mínima de 1%
9 | Frecuencia respiratoria (FR) | Ajustable entre 0 y 60 respiraciones por minuto como mínimo.
10 | Temperatura corporal | Ajustable entre 30 °C ± 1°C y 43 °C ± 1°C
11 | Escenarios clínicos | Biblioteca con al menos 20 escenarios clínicos preconfigurados y posibilidad de crear escenarios personalizados.
12 | Comunicación | Conectividad Wi-Fi y Ethernet.
13 | Compatibilidad | Se debe proveer todos los accesorios necesarios, para uso con Monitores Marca Mindray y Draager
14 | Alimentación | Batería recargable con autonomía mínima de 4 horas y funcionamiento con alimentación AC 100–120 V, 50/60 Hz.
15 | Software | Software de control incluido, con capacidad de generar informes en formato PDF.
16 | Accesorios | sensores de simulación, cargador, maletín de tranporte.
17 | Capacitación | Incluida, con curso de metrología certificado.
18 | Seguridad eléctrica | Cumple norma internacional de compatibilidad electromagnética como IEC 61326-1:2006 o equivalente
19 | Temperatura de funcionamiento | 10 °C a 40 °C
20 | Alimentación eléctrica | 110-120 V / 60 Hz
21 | Funcionamiento a altitud | Mínimo 2650 m
22 | Calibración | Incluye calibración certficada durante el tiempo de garantia.
23 | Accesorios | Incluye Adaptadores y mangueras(compatibles con equipos de monitoreo de signos, Mindray, Draeger, Edwards.

## 22.ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: EQUIPOS DE CALIBRACIÓN ( ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES)
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
Ítem | Característica | Especificación Técnica
1 | Tipo de equipo | Analizador portátil de ventiladores y flujo de gases
2 | Medición de flujo | Bidireccional (inspiratorio y espiratorio)
3 | Rango de flujo | ±20 L/min o superior
4 | Rango de flujo | ±300 L/min o superior
5 | Medición de volumen | Volumen tidal con precisión ±2% o mejor
6 | Medición de presión | Rango mínimo: 100 cmH₂O o equivalente
7 | Resolución de presión | 0.1 cmH₂O o mayor o equivalente
8 | Unidades de medida flujo | l/min, l/s, ml/min, ml/s
9 | Unidades de medida Presión | bar, mbar, cmH2O, inH2O, kPa, mmHg, PSI
10 | Parametros | FR, I:E, PEEP, PIP, bpm
11 | Medición de oxígeno | Sensor de O₂ integrado o externo
12 | Compatibilidad de gases | Aire, O₂ y mezclas anestésicas
13 | Pantalla | Digital a color ≥ 4”
14 | Idioma | Interfaz en español
15 | Almacenamiento | Registro de datos y tendencias minimo: 100
16 | Conectividad | USB, ethernet
17 | Software | Incluido para análisis y reportes
18 | Batería | Recargable ≥ 4 horas
19 | Tiempo de respuesta | < 100 ms
20 | Calibración | Baja frecuencia requerida (anual)
21 | Compatibilidad pacientes | Neonatal, pediátrico y adulto
22 | Peso | < 2 kg
23 | Diseño | Portátil
24 | Protección | IPX1 o superior
25 | Indicadores | De bateria, y errores de funcionamiento.
26 | Exportación de datos | Formatos CSV y PDF
27 | Accesorios | Incluye Adaptadores y mangueras(compatibles con equipos ventiladores Draeger, Tecme,Puritan Bennet,Neumovent), filtros, estuche
28 | Documentación | Manual en español
29 | Capacitación | Incluida, con curso de metrologia certficado.
30 | Temperatura de funcionamiento | 10 °C a 40 °C
31 | Humedad de funcionamiento | 10 % al 90 %
32 | Alimentación electrica | 110-120 V / 60 Hz
33 | Funcionamiento a altitud | Mínimo 2650 m
34 | Calibración | Incluye calibración certficada durante el tiempo de garantia.

## 23.REMOERGOMETRO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMÉDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: REMOERGÓMETRO
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SÍ / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PÁGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
item | Criterio | Requisito mínimo recomendado
1 | Denominación | Remoergómetro estacionario de resistencia neumática por aire para ejercicio supervisado de adultos.
2 | Régimen de utilización | para sesiones consecutivas con múltiples usuarios. El fabricante debe declarar condiciones y límites de utilización.
3 | Sistema de resistencia | Volante de inercia con ventilador y regulación del flujo de aire. No debe requerir una red hospitalaria de aire comprimido.
4 | Ajuste de resistencia | Ajuste manual o electrónico, con posiciones identificables o escala continua reproducible. Regulación de palanca mínimo de 1 a 10 niveles
5 | Comportamiento a baja carga | Tracción y retorno suaves, sin tirones ni bloqueos. Demostración de funcionamiento con esfuerzos bajos y cadencias lentas, valorada por rehabilitación antes de la aceptación.
6 | Identificación de la carga | Visualización de potencia en W.
7 | Capacidad de usuario | Mínimo : 150 kg
8 | Altura del asiento | entre 34 y 53 cm, mediante estructura original o elevadores
9 | Asiento | Ergonómico, estable, de superficie lavable y resistente al deslizamiento del usuario. Desplazamiento fluido sobre el riel y topes que impidan su salida.
10 | Apoyapies | Ajustables, con soporte de talón y superficie antideslizante.
11 | Sujeción de pies | Correas regulables y de liberación rápida, accesibles al paciente y al terapeuta; reemplazables
12 | Empuñadura | Ergonómica, antideslizante, lavable y con agarre bilateral cómodo.
13 | Transmisión | Cadena, correa o solución equivalente, con retorno controlado y protección frente a contacto accidental con partes móviles.
14 | Estabilidad | Estructura resistente a la corrosión, apoyos antideslizantes y ausencia de balanceo durante el uso.
15 | Seguridad mecánica | Ventilador protegido, ausencia de bordes cortantes y protección de puntos de atrapamiento accesibles..
16 | Pantalla | Minimo RGB con resolución mínima 320 x 240 píxeles
17 | Interrupción del ejercicio | El paciente debe poder cesar el esfuerzo voluntariamente y liberar los pies con rapidez. El proveedor debe demostrar el comportamiento del asiento, empuñadura y volante al interrumpir la actividad.
18 | Parámetros mínimos | Tiempo, distancia estimada, cadencia en remadas/min y potencia en W.
19 | Programación | Sesión libre y programación por tiempo o distancia, protocolos configurables.
20 | Registro | Resumen de la sesión, al menos con duración, distancia y potencia o cadencia promedio.
21 | Frecuencia cardíaca | mínimo de 80- 150 LPM.
22 | Alimentación | autogenerada o con baterías reemplazables.
23 | Dimensiones y espacio | Dimensiones máximas(profundo,ancho,alto) 160 cm, 47 cm, 64 cm
24 | Movilidad | Ruedas de transporte.
26 | Licencias | Sin costo adicional y vitalicia
27 | Material | Acero aleado mínimo 5 % o acero niquelado
28 | Vida útil | mínima de 7 años
29 | Registro Sanitario | Vigente o en su defecto carta de no obligatoriedad
30 | Compatibilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
31 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.
32 | Dotación incluida | Consola, reposapiés y correas, configuración de asiento elevado , baterías
33 | Compatibilidad | El equipo deberá suministrarse integrado con la central de telemetría ofertada en el mismo proyecto. La integración permitirá, visualizar y registrar parámetros al paciente y a su registro electrocardiográfico durante la sesión. Se incluirán todos los módulos, interfaces, cables, licencias, instalación, configuración y capacitación necesarios para su funcionamiento.
34 | Registro conjunto | Visualizar y almacenar carga y rpm asociados al paciente y sincronizados con ECG de la sesión. El ECG puede provenir del transmisor del paciente.

## 24.BICICLETA RECLINADA
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMÉDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: ELIPTICA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SÍ / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PÁGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
item | Criterio | Requisito mínimo recomendado
1 | Uso previsto | Uso médico declarado por el fabricante para ejercicio terapéutico, rehabilitación y evaluación funcional, según las indicaciones autorizadas.
2 | Configuración | Equipo reclinado con asiento y respaldo, para ejercicio de miembros inferiores en adultos.
3 | Resistencia | Freno electromagnético o tecnología equivalente
4 | Rango de carga | Carga inicial ≤10 W y máxima ≥400 W.
5 | Incrementos | Ajustes de carga en pasos de 1 W o menores.
6 | Exactitud de potencia | Error máximo propuesto: ±5 W hasta 100 W y ±5 % por encima de 100 W, dentro del intervalo operativo declarado.
7 | Independencia de cadencia | Mantener la potencia programada dentro del rango de cadencia especificado. Entregar curva o tabla carga–rpm
8 | Cadencia | Visualización de rpm y operación que cubra al menos 30–100 rpm,
9 | Modalidades | Carga constante, manual y control externo. Protocolos por etapas, rampas e intervalos desde el equipo
10 | Transiciones | Incrementos y descensos de resistencia progresivos y controlados.
11 | Pantalla | Visualización de potencia (W), cadencia (rpm) y tiempo de ejercicio
12 | Capacidad de paciente | Peso máximo admisible ≥150 kg.
13 | Acceso | Acceso bajo y despejado que facilite ingreso y salida con asistencia.
14 | Asiento | Ajuste longitudinal con bloqueo seguro para diferentes tallas adultas y adecuada alineación de miembros inferiores.
15 | Respaldo | Apoyo estable de tronco y región lumbar. Ajuste de inclinación.
16 | Pedales | Superficie antideslizante y correas ajustables de liberación sencilla. Apoyo de talón
17 | Apoyos | Empuñaduras laterales firmes
18 | Seguridad operativa | Función accesible de interrupción del ejercicio o reducción segura de carga
19 | Control bidireccional | La central suministrada deberá programar y modificar la carga en W, ejecutar protocolos y ordenar finalización o recuperación. Recibirá al menos potencia y cadencia del ergómetro. Demostrar operación local y remota y documentar su prioridad de control.
20 | Interfaz y protocolo | Incluir todas las interfaces, cables, adaptadores, controladores, módulos de comunicación, software y configuración para conectar ambos equipos. Entregar diagrama de conexión, protocolos y requisitos de red. Ningún componente necesario para la integración podrá quedar como opcional.
21 | Registro sanitario | Vigente
22 | Vida útil | mínima de 7 años
23 | Alertas sanitarias | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
24 | Compatibilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
25 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.
26 | Dotación incluida | Consola, reposapiés y correas, configuración de asiento elevado , baterías si requiere.
27 | Compatibilidad | El equipo deberá suministrarse completamente integrado con la central de telemetría ofertada en el mismo proyecto. La integración permitirá controlar la carga de trabajo desde la central, visualizar y registrar parámetros al paciente y a su registro electrocardiográfico durante la sesión. Se incluirán todos los módulos, interfaces, cables, licencias, instalación, configuración y capacitación necesarios para su funcionamiento.
28 | Registro conjunto | Visualizar y almacenar carga y rpm asociados al paciente y sincronizados con ECG de la sesión. El ECG puede provenir del transmisor del paciente.

## 25.ERGOMETRO DE MANOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMÉDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: ERGÓMETRO DE MANOS
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SÍ / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PÁGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
item | Criterio | Requisito mínimo recomendado
1 | Denominación | Ergómetro médico de brazos o miembros superiores para rehabilitación cardiovascular, ejercicio terapéutico y evaluación funcional.
2 | Uso previsto | Uso hospitalario en adultos
3 | Ejercicio | Movimiento activo mediante manivelas accionadas con ambos brazos, en posición sentada.
4 | Resistencia | Freno electromagnético o tecnología equivalente, controlado electrónicamente y regulado en vatios.
5 | Carga inicial | igual o inferior a 7 W.
6 | Carga máxima | Al menos 200 W en la configuración suministrada. Declarar potencia continua, potencia pico y duración admisible de la potencia pico.
7 | Incrementos | Ajuste en pasos de 1 W en modo manual y protocolos, cuando corresponda.
8 | Exactitud | Error máximo propuesto: ±5 W hasta 100 W y ±5 % por encima de 100 W, dentro de las condiciones declaradas
9 | Cadencia | Intervalo operativo que incluya 30–100 rpm. Visualizar rpm y señalar cadencia insuficiente para mantener la carga programada.
10 | Modos | Manual, protocolos programables y control externo desde sistema compatible.
11 | Protocolos | Configurar etapas y rampas, carga inicial, incrementos, duración, calentamiento y recuperación
12 | Pantalla | Mostrar carga en W, cadencia en rpm y tiempo de ejercicio.
13 | Altura | Eje de manivelas regulable para alineación con hombros del paciente.
14 | Distancia | Ajuste de distancia paciente–manivelas mediante asiento, unidad ergométrica o equivalente, con bloqueo seguro.
15 | Empuñaduras | Ergonómicas, antideslizantes, limpiables y reemplazables.
16 | Asiento | estable, con respaldo, superficies desinfectables y capacidad mínima propuesta de 150 kg.
17 | Estabilidad | Base o anclaje que evite desplazamiento y vuelco durante ejercicio. Incluir elementos de instalación requeridos.
18 | Alimentación | 110- 120 V/60 Hz, o autorregeneradora
19 | Compatibilidad identificada | Documentar modelos, firmware, versión de software, protocolos y módulos del ergómetro y la central ofertados en el mismo proyecto.
20 | Registro conjunto | Visualizar y almacenar carga y rpm asociados al paciente y sincronizados con ECG de la sesión. El ECG puede provenir del transmisor del paciente.
21 | Desconexión | Documentar y demostrar aviso de pérdida de comunicación, comportamiento de carga y disponibilidad de control local seguro.
22 | Accesorios | Incluir todos los elementos necesarios para operar las funciones ofertadas: fuentes, cables, sensores, licencias y accesorios de seguridad
23 | Movilidad | El equipo de contar con ruedas para su facil transporte.
24 | Licencias | Sin costo adicional y vitalicia
25 | Registro sanitario | Vigente
26 | Vida útil | mínima de 7 años
27 | Alertas sanitarias | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
28 | Compatibilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
29 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.
30 | Compatibilidad | El equipo deberá suministrarse completamente integrado con la central de telemetría ofertada en el mismo proyecto. La integración permitirá controlar la carga de trabajo desde la central, visualizar y registrar parámetros al paciente y a su registro electrocardiográfico durante la sesión. Se incluirán todos los módulos, interfaces, cables, licencias, instalación, configuración y capacitación necesarios para su funcionamiento.

## 26.ELIPTICA
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMÉDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: ELIPTICA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SÍ / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PÁGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
item | Criterio | Requisito mínimo recomendado
1 | Sentido de movimiento | Operación hacia adelante y en reversa.
2 | Longitud de paso | ajustable o entre 45 y 55 cm.
3 | Altura de acceso | Altura del pedal al piso igual o inferior a 30 cm.
4 | Separación entre pedales | igual o inferior a 10 cm para favorecer alineación biomecánica.
5 | Pedales | Amplios, antideslizantes, con bordes de contención y superficie lavable resistente a desinfectantes hospitalarios.
6 | Sistema de resistencia | Electromagnético o magnético, silencioso
7 | Niveles de resistencia | Mínimo 20 niveles
8 | Carga inicial | Debe permitir inicio con resistencia baja para pacientes desacondicionados. El fabricante debe declarar la carga mínima.
9 | Potencia | Visualización de potencia estimada o medida. Rango mínimo: 20 a 300 W o superior.
10 | Inclinación | Inclinación electrónica o rampa ajustable con mínimo cinco 10 niveles.
11 | Peso máximo de usuario | Mínimo 160 kg
12 | Apoyos móviles | Dos brazos móviles ergonómicos para ejercicio coordinado de miembros superiores e inferiores.
13 | Apoyos fijos | Manubrios fijos centrales para ingreso, equilibrio, recuperación y ejercicio aislado de miembros inferiores.
14 | Sensores de contacto | Sensores en apoyos fijos para lectura referencial.
15 | Variables mostradas | Tiempo, distancia, velocidad, resistencia, cadencia, potencia, frecuencia cardíaca, calorías y MET; inclinación cuando aplique.
16 | Pantalla | Alto contraste, mínimo 7 pulgadas o equivalente
17 | Alimentación | Autogenerada o 110–120 V, 50/60 Hz
18 | Parada o pausa | Mecanismo visible y accesible de parada o pausa.
19 | Protecciones | Protección de puntos de atrapamiento y mecanismos móviles; sin bordes cortantes.
20 | Bloqueo de uso | Mecanismo para impedir el uso no autorizado.
21 | Registro Sanitario | Vigente o en su defecto carta de no obligatoriedad
22 | Vida útil | mínima de 7 años
23 | Compatibilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
24 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.
25 | Compatibilidad | El equipo deberá suministrarse integrado con la central de telemetría ofertada en el mismo proyecto. La integración permitirá, visualizar y registrar parámetros al paciente y a su registro electrocardiográfico durante la sesión. Se incluirán todos los módulos, interfaces, cables, licencias, instalación, configuración y capacitación necesarios para su funcionamiento.
26 | Registro conjunto | Visualizar y almacenar carga y rpm asociados al paciente y sincronizados con ECG de la sesión. El ECG puede provenir del transmisor del paciente.

## 27.BANDA TROTADORA
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
3
EQUIPO BIOMÉDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: BANDA TROTADORA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SÍ / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PÁGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
item | Criterio | Requisito mínimo recomendado
1 | Denominación | Banda trotadora médica para rehabilitación y evaluación del ejercicio
2 | Uso previsto | Uso clínico en pacientes adultos, declarado por el fabricante. No aceptar equipos cuyo uso previsto se limite al acondicionamiento físico doméstico o de gimnasio.
3 | Accionamiento | Motorizado, con regulación electrónica de velocidad y elevación.
4 | Velocidad mínima | Velocidad inicial de 0,5 km/h o menor, con funcionamiento estable a baja velocidad.
5 | Velocidad máxima | Al menos 25 km/h
6 | Ajuste de velocidad | Incrementos de 0,1 km/h o menores.
7 | Pendiente | Elevación motorizada desde 0 % hasta al menos 20 %, con ajustes de 0,5 puntos porcentuales o menores. Expresada en porcentaje, no en grados.
8 | Superficie útil | Longitud mínima de 150 cm y ancho mínimo de 70 cm.
9 | Capacidad de paciente | Al menos 150 kg.
10 | Desempeño bajo carga | Mantener velocidad y pendiente dentro de las tolerancias del fabricante durante el uso previsto.
11 | Superficie de marcha | Antideslizante, resistente al desgaste y con amortiguación adecuada para marcha y carrera, conservando estabilidad.
12 | Variables visibles | Como mínimo: velocidad, pendiente, tiempo y distancia. Frecuencia cardiaca, paso de carrera.
13 | Modos de operación | Manual.
14 | Protocolos | Programación de ejercicio continuo, intervalos, calentamiento y recuperación desde la banda
15 | Parada de emergencia | Pulsador físico de fácil acceso.
16 | Seguridad del paciente | Cordón, clip que active la función de parada ante separación del paciente, y arnes de sujección.
17 | Pasamanos | Bilaterales y prolongados, adecuados para ascenso, descenso y marcha asistida.
18 | Acceso | Plataforma de acceso bajo. maximo 30 cm.
19 | Apoyos laterales | Superficies fijas antideslizantes a ambos lados de la banda.
20 | Accesorios incluidos | Todos los elementos para operación e integración: cables, adaptadores, software, licencias, elementos de emergencia y accesorios de acceso o soporte definidos en la compra.
21 | Alimentación | 110-120 V /50-60 Hz
22 | Registro sanitario | Vigente
23 | Vida útil | mínima de 7 años
24 | Alertas sanitarias | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
25 | Compatibilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
26 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.
27 | Compatibilidad | El equipo deberá suministrarse completamente integrado con la central de telemetría ofertada en el mismo proyecto. La integración permitirá controlar la carga de trabajo desde la central, visualizar y registrar parámetros al paciente y a su registro electrocardiográfico durante la sesión. Se incluirán todos los módulos, interfaces, cables, licencias, instalación, configuración y capacitación necesarios para su funcionamiento.
28 | Registro conjunto | Visualizar y almacenar carga y rpm asociados al paciente y sincronizados con ECG de la sesión. El ECG puede provenir del transmisor del paciente.

## 28.BICICLETA ESTATICA
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMÉDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: BICICLETA ESTATICA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SÍ / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PÁGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
item | Criterio | Requisito mínimo recomendado
1 | Capacidad de usuario | Capacidad máxima admisible de usuario ≥150 kg
2 | Ajustes antropométricos | Sillín regulable en altura y manillar ajustable, con bloqueo seguro y posiciones reproducibles.
3 | Pedales y protección | Pedales antideslizantes con sujeción ajustable y liberación sencilla
4 | Estabilidad y traslado | Base estable, apoyos nivelables y elementos de traslado. Sin desplazamiento o balanceo anormal durante pedaleo
5 | Regulación | Freno electromagnético de control digital; control de potencia en W independiente de la cadencia
6 | Rango de trabajo | Carga mínima seleccionable ≤10 W,
7 | Resolución | Ajuste de carga en incrementos de 1 W o menores
8 | Exactitud y trazabilidad | error ≤± 5 W hasta 100 W y ≤± 5% por encima de 100 W
9 | Simulación de pendiente | minimo de 0 al 25%
10 | Pantalla | Pantalla tactil minimo de 7 pulgadas resolucíón minima HD.
11 | Cadencia | Medición y visualización en rpm; operación en potencia constante que cubra al menos 40–100 rpm
12 | Medicina del deporte | Capacidad ampliada de carga ≥2500 W, con declaración de duración y cadencia permitidas. Requerirla como mínimo solo si los protocolos deportivos institucionales la necesitan.
13 | Visualización | Mostrar potencia en W, cadencia en rpm y tiempo de sesión en la bicicleta; en la central, asociar estas variables al paciente monitorizado. Distinguir carga programada de carga reportada.
14 | Modos de ejercicio | Control manual de carga y protocolos por etapas o rampa programables , con calentamiento, ejercicio y recuperación
15 | Interrupción segura | Mando accesible para reducir/interrumpir la carga y procedimiento para detener el ejercicio. Declarar si los pedales tienen inercia
16 | Registro sanitario | Vigente
17 | Vida útil | mínima de 7 años
18 | Alertas sanitarias | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
19 | Compatibilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
20 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.
21 | Compatibilidad | El equipo deberá suministrarse completamente integrado con la central de telemetría ofertada en el mismo proyecto. La integración permitirá controlar la carga de trabajo desde la central, visualizar y registrar parámetros al paciente y a su registro electrocardiográfico durante la sesión. Se incluirán todos los módulos, interfaces, cables, licencias, instalación, configuración y capacitación necesarios para su funcionamiento.
22 | Registro conjunto | Visualizar y almacenar carga y rpm asociados al paciente y sincronizados con ECG de la sesión. El ECG puede provenir del transmisor del paciente.

## 29.ESCALADORA
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMÉDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESCALADORA ERGOMÉTRICA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SÍ / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PÁGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
item | Criterio | Requisito mínimo recomendado
1 | Uso previsto | El fabricante debe declarar uso médico o de rehabilitación compatible.
2 | Configuración | Escalones continuos.
3 | Capacidad de paciente | Mínimo sugerido: 150 kg de peso de usuario durante funcionamiento.
4 | Apoyo de pies | Superficies antideslizantes, aptas para calzado adulto y fáciles de limpiar.
5 | Diseño del manilar | Perimetral
6 | Profundidad de escalon | entre 21 y 25 cm
7 | Altura para subir al equipo | maximo 27 cm
8 | Freno | Electrico magnetico, de respuesta inmediata
9 | Intervalo de resistencia | Minimo 20 niveles
10 | Movimiento | Desplazamiento suave y estable, sin cambios bruscos de resistencia.
11 | Medición ergométrica | Visualización de potencia en vatios, con método de determinación, rango válido y exactitud
12 | Exactitud | Error de potencia ≤±5 % dentro del rango especificado por el fabricante.
13 | Operación | Modo manual y ajuste de duración e intensidad. Programación por etapas o intervalos
14 | Dimensiones maximas | 150 x 75 x 194 cm
15 | Frecuencia cardiaca: | mínimo de 80- 150 LPM, telemetrica y de contacto
16 | Pantalla | Minimo LCD, de minimo 7 pulgadas
17 | Información en pantalla | Tiempo transcurrido, tiempo restante, calorías, potencia, p. p. m., pasos, frecuencia cardíaca, MET, resistencia, pasos
18 | Alimentación | 110-120 V AC/ 60 Hz o autogenerados si mantienen las funciones solicitadas.
19 | Accesorios | Incluir todos los elementos necesarios para operar las funciones ofertadas: fuentes, cables, sensores, licencias y accesorios de seguridad, cuando correspondan.
20 | Licencias | Sin costo adicional y vitalicia
21 | Registro Sanitario | Vigente o en su defecto carta de no obligatoriedad
22 | Vida útil | mínima de 7 años
23 | Compatibilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
24 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.
25 | Compatibilidad | El equipo deberá suministrarse completamente integrado con la central de telemetría ofertada en el mismo proyecto. La integración permitirá controlar la carga de trabajo desde la central, visualizar y registrar parámetros al paciente y a su registro electrocardiográfico durante la sesión. Se incluirán todos los módulos, interfaces, cables, licencias, instalación, configuración y capacitación necesarios para su funcionamiento.

## 30. TELEMETRIA DE REHABILITACIÓ
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMÉDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: REMOERGÓMETRO
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SÍ / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PÁGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
item | Criterio | Requisito mínimo recomendado
Configuración general y capacidad
1 | Uso previsto | Sistema de uso médico para supervisión electrocardiográfica de adultos durante rehabilitación cardíaca, ejercicio y recuperación.
2 | Arquitectura | Central de adquisición, visualización, alarmas, almacenamiento y gestión de sesiones, con transmisores inalámbricos individuales.
3 | Capacidad inicial | Monitorización y registro simultáneo de minimo 8 pacientes, con todas las licencias, receptores y accesorios necesarios.
4 | Independencia por paciente | Inicio, pausa, finalización, alarmas y protocolo individual sin interrumpir las demás sesiones.
5 | Visualización central | Identificación del paciente, ECG, frecuencia cardíaca, límites de alarma, estado de conexión y batería. Carga y parámetros adicionales cuando estén integrados.
6 | Pantallas | Configuración que permita visualizar los 8 pacientes sin alternar páginas; propuesta: dos monitores de mínimo 24 pulgadas, Full HD o superior.
7 | Estación de trabajo | Hardware dimensionado y validado por el fabricante para la capacidad máxima ofertada; sistema operativo con soporte vigente.
8 | Identificación segura | Asociación inequívoca paciente–transmisor–estación, con prevención de asignaciones duplicadas.
9 | UPS | Respaldo propuesto mínimo de 15 minutos para central, pantallas y componentes de red indispensables, calculado a carga real.
10 | Conectividad | Conectividad con HIS (hosvital), si no tiene conectividad comprabada se deben entregar las appis.
Telemetría y adquisición electrocardiográfica
10 | ECG para rehabilitación | mínimo 3 canales simultáneos por paciente. El oferente debe identificar derivaciones disponibles y número de electrodos requeridos.
11 | Muestreo diagnóstico | Mínimo 500 muestras/segundo por canal, referido a adquisición efectiva, no a interpolación.
12 | Respuesta en frecuencia | Para el módulo diagnóstico, incluir banda de 0,05–150 Hz o más amplia, con filtros seleccionables y documentados.
13 | Frecuencia cardíaca | Rango que cubra al menos 30–240 lpm; declarar exactitud y comportamiento ante señal deficiente.
14 | Presentación del ECG | Velocidades de 25 y 50 mm/s; ganancias de 5, 10 y 20 mm/mV, como mínimo.
15 | Calidad de señal | Detección de electrodo desconectado, pérdida de señal y artefactos; filtros para interferencia de red de 60 Hz y movimiento.
16 | Registro continuo | Almacenamiento del ECG completo durante toda la sesión de cada paciente, no únicamente de eventos o tendencias.
17 | Transmisores | Portátiles, ligeros, aptos para movimiento y exposición al sudor; peso maximo 200 gr con batería y grado de protección IPX4
18 | Autonomía | Mínimo 8 horas de operación continua.
19 | Pérdida de comunicación | Alarma visible y audible, identificación del paciente afectado y reconexión automática.
Alarmas y seguridad funcional
20 | Alarmas fisiológicas | Límites individuales de frecuencia cardíaca alta y baja, configurables por paciente.
21 | Detección de arritmias | Declarar eventos detectados automáticamente y evidencia de desempeño. Si se requieren alarmas de taquicardia ventricular, pausas u otros eventos, exigirlas expresamente.
22 | Alarmas técnicas | Electrodo desconectado, batería baja, pérdida de comunicación y fallas que comprometan la adquisición.
23 | Presentación | Alarmas visuales y audibles, con identificación inequívoca del paciente y prioridad del evento.
24 | Gestión | Registro de activación, reconocimiento y silenciamiento; silenciamiento temporal controlado.
25 | Historial de eventos | Fecha, hora y segmento de ECG asociado, cuando corresponda.
Rehabilitación y control multiestación
26 | Prescripción individual | Configuración de duración, carga, frecuencia cardíaca objetivo y fases de calentamiento, ejercicio y recuperación.
27 | Modalidades | Entrenamiento a carga constante, por intervalos y por frecuencia cardíaca, según compatibilidad del equipo conectado.
28 | Control central | Ajuste y lectura de carga de cicloergómetros; erogemetros de mano, velocidad e inclinación en bandas compatibles.
29 | Límites de control | Límites configurables y posibilidad de intervención manual del profesional.
30 | Equipos compatibles | Listado de marcas, modelos, versiones y protocolos de comunicación efectivamente soportados.
31 | Actividades libres | Monitorización durante marcha u otras actividades sin vinculación obligatoria a un ergómetro.
32 | Variables de sesión | Tiempo, frecuencia cardíaca, carga y registro de presión arterial, síntomas y percepción del esfuerzo.
33 | Seguimiento | Comparación entre sesiones, evolución de carga, cumplimiento de objetivos y observaciones clínicas.
34 | Trazabilidad | Registro de ajustes realizados durante la sesión y profesional responsable.
Módulo de ergometría diagnóstica
35 | ECG | Visualización, adquisición y almacenamiento continuo de las 12 derivaciones durante reposo, esfuerzo y recuperación.
36 | Protocolos | Bruce, Bruce modificado, Naughton y protocolos de rampa o escalonados para cicloergómetro; posibilidad de personalización.
37 | Segmento ST | Medición de nivel y pendiente del ST, tendencias y complejos promediados; puntos de medición configurables.
38 | Revisión | Acceso al trazado original y a las condiciones de filtrado para revisión clínica.
39 | Eventos | Marcación de síntomas, arritmias, cambios de etapa y motivo de terminación.
40 | Resultados | Duración, frecuencia cardíaca, presión arterial, carga, MET estimados, tendencias de ST y conclusión editable.
41 | Informe | Informe configurable en español, con identificación del paciente, protocolo, trazados y validación del profesional, permite configuración de los imformes de acuerdo a la necesidad del profesional.
Suministro, documentación
42 | Consumibles | Identificar referencias, disponibilidad, precio unitario y consumo estimado por sesión
43 | Entrega | Central completa, 8 transmisores operativos, receptores, antenas, cargadores, cables de paciente, accesorios y licencias
45 | Compatibilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm

## 31.CAMILLAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMÉDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAMILLA DE TRANSPORTE
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  |  | CUMPLE SÍ / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PÁGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
item | Criterio | Requisito mínimo recomendado
1 | Capacidad de carga | Carga de trabajo segura ≥200 kg;
2 | Material | Estructura Principal y Chasis: Aleación de aluminio de alta resistencia minimo serie 5000, marco principal y el armazón, Acero inoxidable y acero tubular reforzado: en componentes mecánicos de alta tensión, ejes, mecanismos de elevación y el sistema de frenado
3 | Superficie útil | Longitud ≥200 cm y ancho ≥65 cm.
4 | Regulación de altura | Sistema hidráulico, Altura mínima ≤56 cm y máxima ≥80 cm, medidas sobre la plataforma y sin colchón.
5 | Accionamiento | Controles accesibles desde ambos costados para ajuste de altura, mediante pedales . Descenso suave y controlado.
6 | Secciones articuladas | Mínimo dos secciones: respaldo y superficie restante. Para observación y procedimientos, deseable articulación adicional de rodillas o piernas.
7 | Respaldo | Ajuste desde posición horizontal hasta 90°, con bloqueo seguro.
8 | Inclinación longitudinal | Trendelenburg ≥15° y Trendelenburg inverso ≥15°, con control seguro y retorno a horizontal.
9 | Posición para reanimación | posición horizontal rápida y disponer de superficie de soporte apta para RCP
10 | Barandas laterales | Bilaterales, abatibles con bloqueo positivo y protección frente a liberación accidental. Permitir transferencia lateral y acceso al paciente.
11 | Ruedas | Cuatro ruedas antipeluza y antiestaticas con diámetro ≥150 mm; de rodamiento suave y material que no marque el piso.
12 | Frenado | Freno centralizado, accionable desde ambos lados o extremos.
13 | Dirección | Dirección de quinta rueda retráctil
14 | Manijas y protección | Manijas ergonómicas de empuje y parachoques perimetrales, parachoques en ruedas.
15 | Colchón | Incluido, removible, compatible con las dimensiones y articulaciones de la camilla. Espesor ≥7 cm, con soporte adecuado a la carga declarada.
16 | Cubierta del colchón | Impermeable a líquidos, lavable, costuras selladas, libre de látex de caucho natural en superficies de contacto.
17 | Soporte de oxígeno | incluido, compatible con el cilindro tipo liv, con retención segura y protección de válvula y regulador. No debe interferir con frenos ni movimientos.
18 | Registro sanitario | Vigente
19 | Vida útil | mínima de 10 años
20 | Alertas sanitarias | El equipo ofertado no debe haber tenido alertas sanitarias o informes de seguridad durante los últimos dos (2) años salvo que ya se haya implementado el plan de acción correctivo para subsanar lo reportado
21 | Compataibilidad en la limpieza | Resistente a la limpieza y desinfección con cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm
22 | Facilidad de limpieza de acuerdo a fabricación | Superficies lisas, impermeable, y con esquinas redondeadas para realizar una adecuada y fácil limpieza.

## 32. CARROS DE PARO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
MOBILIARIO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: CARROS DE PARO CANTIDAD 3
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ITEM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
MATERIAL DE FABRICACIÓN
1 | Material anticorrosivo
2 | Cuerpo del carro fabricado en de polímero de alta densidad y resistencia, ligero, de alto impacto. Cuerpo de polietileno de alta densidad (HDPE); con bacteriostática en la mezcla del polímero
3 | Estructura del cuerpo de acero inoxidable de calibre 14
4 | Con esquinas redondeadas.
5 | Superficies lisas, no porosas y de fácil limpieza.
6 | Acabado antimicrobiano
MOVILIDAD
7 | Sistema de ruedas: Dispondrá de cuatro (4) ruedas exteriores de 5" (127 mm) de diámetro, con cinta de poliuretano y soporte de polímero. Las dos (2) ruedas traseras serán giratorias, mientras que las dos (2) ruedas delanteras serán giratorias y deberán contar con freno y bloqueo total. Ruedas pivotantes (360°), antiestáticas, y antipelusa El sistema deberá incorporar una quinta rueda central de 3" (76mm)de diámetro, ubicada en la parte inferior central del carro, destinada a facilitar el control y direccionamiento durante el desplazamiento. La quinta rueda deberá contar con un mecanismo de bloqueo unidireccional, accionado mediante una manija ubicada en el asa o manija de empuje del carro. Al accionar la manija, la quinta rueda se fijará en posición unidireccional, funcionando como guía para facilitar el desplazamiento del carro en línea recta..
8 | Manija de Empuje: Ergonónima e integrada a la estructura. Se debe situar en la parte lateral derecha o al frente (mínimo una)
9 | Sistema de protección antichoque, perimetral, integral a la base del carro
DIMENSIONES
10 | Altura: 90 cm a 120 cm (con un rango de 10% de variación en la medida)
11 | Ancho: 95 a 100 cm (con un rango de 10% de variación en la medida)
12 | Fondo o profundidad: 55 a 65 cm (con un rango de 10% de variación en la medida)
SEGURIDAD
13 | Precinto centralizado permite bloquear y desbloquear todos los cajones y bins laterales, así como el compartimento superior para medicamentos de primera necesidad.
ALMACENAMIENTO
14 | Volumen superior a 47 litros (con un rango de 10% de variación en la medida)
15 | Con (4) cajones frontales: -Con (2) cajones pequeños de minimo 3” (76mm) de alto, con agarradera y divisores ajustables/removibles, creando 11 compartimientos y con capacidad mínima de peso de 6,75 Kg . (con un rango de 15% de variación en la capacidad). -Con (1) cajón mediano 6” (152mm) de alto, con agarradera y divisores ajustables/removibles, creando 6 compartimientosy con capacidad mínima de peso de 11,25 kg . (con un rango de 15% de variación en la capacidad). -Con (1) cajón grande 9” (229mm) de alto, con agarradera y divisores ajustables/removibles, creando 4 compartimientos longitudinales y con capacidad mínima de peso de 20,25 kg . (con un rango de 15% de variación en la capacidad)
16 | Cajones con correderas de suave deslizamiento y cierre, con sistema de pestana que evita que se caigan al extenderse que permiten que los cajones sean 100% extraíbles.
17 | Cajones extensibles de polímero ABS inyectado o polímero de alta densidad (HDPE)
18 | Con (1) Compartimiento superior para colocar una bandeja con los medicamentos de primera necesidad, con tapa acrílica deslizable, con bandeja y divisiones ajustables, acceso controlado por el sistema de seguridad del carro
20 | Con (3) compartimientos laterales, inclinables, para intravenosas, acceso controlado por el sistema de seguridad del carro, en el lado izquierdo del carro
ACCESORIOS
21 | Con (1) Bandeja y brazo para desfibrilador: Sistema compuesto con mecanismo de seguridad y pestaña de anchura ajustable para garantizar la estabilidad del equipo. El brazo deberá estar fabricado en tubo de acero calibre 18 y permitir un giro de 360° sobre su eje. La bandeja deberá estar construida en dos placas de acero calibre 16, con recubrimiento de protección anticorrosiva y acabado de fácil limpieza. Deberá contar con capacidad de carga mínima de 18 kg. La bandeja tendrá dimensiones aproximadas de 368 mm de largo x 203 mm de ancho, con sistema de ajuste de anchura hasta 359 mm, permitiendo adaptarse a diferentes dimensiones de desfibriladores.
22 | Con (1) soporte para guardián colocado sobre el atril de suero. (Guardían redondo, capacidad 1 litro)
23 | Con (1) soporte para tanque de oxígeno integrado al cuerpo del carro (Cilindro de oxieno de 1 litro con valvula tipo LIV)
24 | Con (1) atril de suero, de 2 ganchos, de acero inoxidable, de altura ajustable
25 | Con (1) base para succionador, en el lado derecho del carro
26 | Con (1) tablero cardiaco RCP colocado en la parte posterior del carro
27 | Con (1) base y cesta para desechos.
28 | Con (1) Regleta de distribución eléctrica grado médico: deberá contar con 4 tomacorrientes dobles, para un total de 8 puntos de conexión. El sistema eléctrico deberá garantizar un adecuado aislamiento y seguridad eléctrica, de manera que las corrientes de fuga a tierra o a través del chasis/carcasa sean inferiores a 100 µA. El cable principal de alimentación eléctrica del carro deberá ser de calibre mínimo 12 AWG, con una longitud entre 3,0 y 4,5 metros, permitiendo la movilidad del carro sin requerir el uso de extensiones eléctricas. Deberá incorporar un sistema integrado para almacenamiento y gestión del cable, mediante carrete, ganchos o mecanismo equivalente, que permita mantenerlo recogido y evitar que entre en contacto con las ruedas o sea pisado durante el desplazamiento del carro.
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
29 | Garantía minima de 3 años en estructura y seguros.
30 | Garantía mínima de 2 años en rodamientos.
31 | Ejecución de mantenimientos preventivos durante el período de garantía, según recomendación, indicaciones y protocolos del fabricante.
32 | Inclusión de mantenimientos correctivos ilimitados durante la garantía sin costo adicional por defectos atribuibles al fabricante.
33 | Vida útil mínima de 10 años.
34 | Entrenamiento clínico y técnico: Capacitación antes de la entrega del equipo al servicio asistencial y mínimo 2 sesiones completas para personal asistencial, técnicos y biomédicos (incluye aplicaciones clínicas) por cada año de garantía.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
35 | Compatible con claxxin (cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm)
36 | Material apropiado para realizar una adecuada y fácil limpieza y desinfección del equipo

## 33. SILLA UCI
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
MOBILIARIO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: Silla Multipropósito uci CANTIDAD 47
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
1 | Tipo: Silla reclinable hospitalaria para pacientes o acompañantes de UCI, diseñada para facilitar el descanso, permanencia, movilización y transferencia del usuario.
2 | Estructura Fabricada en acero Cold Rolled, con acabado mediante pintura electrostática, libre de plomo. La estructura deberá presentar superficies uniformes, resistentes y de fácil limpieza y desinfección, sin bordes cortantes, rebabas o elementos que puedan generar riesgo al usuario.
3 | Cojines acolchados de alta densidad y tapizado Fabricada en material con propiedades antimicrobianas, resistente al cloro y a los productos químicos utilizados para limpieza y desinfección hospitalaria, incluso en concentraciones altas. Deberá ser impermeable, no porosa, resistente, de fácil limpieza y desinfección, con propiedades retardantes al fuego y sin costuras expuestas que favorezcan la acumulación de suciedad o humedad. espuma Ultradura / Alta Gama (más de 40 kg/m³)
4 | La silla deberá contar con un mecanismo mecánico de accionamiento manual mediante palancas, que permita modificar de forma controlada la posición del espaldar y del apoyapiés o piecero. El sistema deberá contar con palancas de accionamiento independientes para la regulación del espaldar y del apoyapiés, permitiendo seleccionar las posiciones establecidas para cada componente sin que el accionamiento de uno implique necesariamente el movimiento del otro. El mecanismo deberá garantizar un accionamiento seguro, estable y de fácil operación, permitiendo mantener el espaldar y el apoyapiés en las posiciones seleccionadas durante el uso de la silla. Espaldar: deberá permitir las siguientes posiciones: 90°: posición sentada. 130°: posición reclinada. 150°: posición reclinada. 180°: posición acostada. Apoyapiés o piecero: deberá permitir: Posición inicial: apoyapiés retraído. Posición elevada: aproximadamente 20° respecto de su posición inicial, para apoyo de las piernas y pies. Posición a 90°: para su utilización en conjunto con el espaldar en posición acostada, permitiendo una posición de descanso horizontal. A partir de la combinación de los movimientos del respaldo y del apoyapiés, la silla deberá permitir como mínimo: ( espaldar o pieciero independiente que no dependean uno del otro) Posición sentada: respaldo a 90° y apoyapiés retraído. Posición reclinada: respaldo a 25°, con apoyapiés retraído o elevado según la configuración requerida. o elevación de apoya pies con espaldar a 90 Posición acostada o de descanso horizontal: respaldo a 180° y apoyapiés a 90°, permitiendo la extensión y el apoyo de las piernas del paciente.
5 | Seguridad y prevención de riesgos: Todos los componentes móviles, articulados y de ajuste de la silla deberán estar diseñados de manera que minimicen los riesgos de atrapamiento, pinzamiento, cizallamiento, o dispositivos del pacientes y aplastamiento del usuario, acompañante o personal asistencial durante la operación normal del equipo. Los mecanismos deberán contar con protecciones, cubiertas o soluciones constructivas que impidan el acceso accidental a zonas de riesgo, sin afectar la funcionalidad, limpieza, desinfección o mantenimiento de la silla.
6 | Capacidad de carga: maximo a 120 kg.
7 | Peso neto de la silla: ntre 65 a 80 kg.
8 | Dimensiones aproximadas: 80,8 cm de ancho x 135 cm de longitud en posición recogida. En posición completamente extendida, la longitud podrá alcanzar aproximadamente 200 cm, manteniendo un ancho aproximado de 80 cm. Se admite una variación de ±10 % en las dimensiones indicadas
9 | Altura del Asiento en posiciónd e 90 : 51cm
10 | Sistema de traslado y maniobrabilidad Manija ergonómica ubicada en la parte posterior del espaldar, destinada al empuje, direccionamiento y traslado de la silla por parte del personal asistencial.
11 | Braceros retráctiles o abatibles, que permitan facilitar el ingreso, egreso y transferencia lateral del paciente. El mecanismo deberá ser seguro y minimizar riesgos de atrapamiento o pinzamiento durante su operación,apoya brazos abatibles, que garanitice apoyo de sopores a paciente a momeno de paserse a la silla.
12 | Cuatro ruedas giratorias entre 4" a 5", con banda de rodamiento en poliuretano, antibacterial y apta para uso hospitalario, preferiblemente de doble carril. Cada rueda deberá contar con freno individual de bloqueo, accionable mediante palanca operable con el pie. El sistema deberá garantizar la inmovilización de la silla durante la transferencia y atención del paciente. Las ruedas deberán contar con elementos de protección que reduzcan el riesgo de atrapamiento de hilos, cables u otros elementos.
13 | La estructura deberá incorporar dos receptáculo para atril, compatible con el accesorio correspondiente y ubicado de manera que no interfiera con la operación, traslado o reclinación de la silla.
14 | almohadilla de Cabecero móvil y ajustable en altura, que permita deslizarse y posicionarse a la altura requerida de acuerdo con las características del usuario. Deberá poder retirarse cuando sea necesario para facilitar procedimientos, limpieza, desinfección o transferencia. ( especificar
15 | Seguridad de los mecanismos Todos los mecanismos de ajuste, reclinación, abatimiento y movimiento deberán contar con sistemas que eviten movimientos involuntarios, liberaciones accidentales o desplazamientos no controlados durante el uso, traslado y transferencia del paciente.
ACCESORIOS
16 | Cinturón de seguridad de tres puntos (con sujecion en las caderas y entre las piernas para evitar que se deslice o salga proyectado.) La silla deberá contar con cinturón de seguridad para la sujeción del paciente durante el traslado, fabricado en material resistente, lavable, impermeable y de fácil limpieza y desinfección, compatible con los productos utilizados en el ambiente hospitalario. El material deberá ser suave al contacto con la piel, resistente a la fricción y diseñado para minimizar el riesgo de lesiones, irritaciones, abrasiones o puntos de presión durante su utilización. Deberá contar con sistema de ajuste que permita adaptarlo de manera segura a diferentes usuarios y mecanismo de cierre y liberación de fácil operación por parte del personal asistencial, evitando liberaciones accidentales durante el traslado. El cinturón podrá estar fabricado en un material compatible con la tapicería de la silla, siempre que cumpla las condiciones de resistencia, higiene, seguridad y confort establecidas.
17 | La silla deberá contar con mesa lateral abatible, fabricada ABS,PETG O MATERIAL DE SIMILARE SOCNDICIONES que den garania una durabilidad extendida, superficie lisa, no porosa, impermeable y de fácil limpieza y desinfección. Deberá permitir su abatimiento o retiro para facilitar el ingreso, egreso y transferencia lateral del paciente.
18 | incluir atril para soporte de soluciones intravenosas, compatible con la estructura de la silla y ubicado de manera que no interfiera con la movilidad, reclinación, transferencia o traslado del paciente
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
19 | Garantía minima de 3 años en estructura y mecanismo
20 | Garantía mínima de 2 años en rodamientos y tapiceria
21 | Ejecución de mantenimientos preventivos durante el período de garantía, según recomendación, indicaciones y protocolos del fabricante.
22 | Inclusión de mantenimientos correctivos ilimitados durante la garantía sin costo adicional por defectos atribuibles al fabricante.
23 | Vida útil mínima de 10 años.
24 | Entrenamiento clínico y técnico: Capacitación antes de la entrega del equipo al servicio asistencial y mínimo 2 sesiones completas para personal asistencial, técnicos y biomédicos (incluye aplicaciones clínicas) por cada año de garantía.
LIMPIEZA Y DESINFECCION
26 | Compatible con claxxin (cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm)
27 | Material apropiado para realizar una adecuada y fácil limpieza y desinfección del equipo

## 34. SILLA DE RUEDAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
MOBILIARIO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: SILLA DE RUEDAS CANTIDAD 30
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
MATERIAL DE FABRICACIÓN, DIMENSIONES, CAPACIDAD y POSICIONES
1 | Estructura fabricada en acero Cold Rolled de alta resistencia, apto para la aplicación de desinfectantes de grado hospitalario, con acabado en pintura electrostática en polvo
2 | Apoyabrazos fijos y acolchados, con base plástica y forrados en cordobán, abatibles .
3 | Asiento y espaldar fabricados en material sintético de alta resistencia, tapizados en material con propiedades antimicrobianas, resistente al cloro y a productos químicos utilizados para desinfección en altas concentraciones, impermeable, de superficie no porosa, retardante al fuego y sin costuras expuestas.
4 | Reposapiés abatibles esgonomicos y de accionamiento por presion con regulación de inclinación y altura.
5 | Configuración: Silla de facil transporte .
6 | Dimensiones generales : 640 mm de ancho × 890 mm de alto × 1.100 mm de largo. (con un rango de 10% de variación en la medida)
7 | Capacidad de carga segura entre 100 kg a 140 Kg
8 | Peso neto de la sila con sus accesorios entre 20 a 60 kg
9 | Empuñaduras ubicadas detrás del espaldar para facilitar el desplazamiento, ergonomia y maniobra de la silla por parte del personal asisencial.
10 | Ruedas: Ruedas antideslizantes antivuelco de goma maciza y rin fabricado en plástico inyectado; deberán contar con aros de impulso . Con Aros de propulsión Integrados en las ruedas traseras, fabricados en material plástico de tacto frío y superficie antideslizante.
11 | Sistema de frenado: Palanca de bloqueo bilateral de alta presión para permitir la inmovilización de la silla durante las paradas.
12 | Soporte para bala de oxígeno: Fabricado en acero inoxidable, compatible con tanques tipo E, diseñado para proporcionar una fijación segura al bastidor de la silla.
13 | Agancho de soporte para bolsa Foley
14 | Atril porta suero: Fabricado en acero inoxidable, con doble gancho superior para soporte simultáneo de dos bolsas de solución. Estructura tubular de alta resistencia, con acabado pulido sanitario que facilite la limpieza y desinfección.
15 | Marcación personalizada ubicada en el espaldar de la silla.
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
16 | Garantía minima de 3 años
17 | Ejecución de mantenimientos preventivos durante el período de garantía, según recomendación, indicaciones y protocolos del fabricante.
18 | Inclusión de mantenimientos correctivos ilimitados durante la garantía sin costo adicional por defectos atribuibles al fabricante.
19 | Vida útil mínima de 10 años.
20 | Entrenamiento clínico y técnico: Capacitación antes de la entrega del equipo al servicio asistencial y mínimo 2 sesiones completas para personal asistencial y técnicos por cada año de garantía.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
21 | Compatible con claxxin (cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm)
22 | Material apropiado para realizar una adecuada y fácil limpieza y desinfección del equipo

## 35. SILLAS PATO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
MOBILIARIO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: SILLAS PATO CANTIDAD 30
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
No | MATERIAL DE FABRICACIÓN
1 | Estructura Fabricada en acero inoxidable, superficies lisas, uniformes, no porosas y de fácil limpieza y desinfección, sin bordes cortantes, rebabas ni elementos que puedan generar riesgo al usuario. Las uniones y soldaduras deberán ser lisas, continuas y sin zonas que favorezcan la acumulación de suciedad o humedad.
2 | Asiento sanitario Fabricado en plástico ABS de alta resistencia o polímero de características técnicas iguales o superiores, resistente a humedad, productos de limpieza y desinfección hospitalaria. Deberá ser impermeable, no poroso, lavable y contar con abertura central sanitaria. La abertura deberá permitir el uso de la silla sobre sanitario y facilitar la higiene del paciente, rosea de senado de paciene sin tapa.
3 | Espaladar debe ser comodo, Ergonómico, rígido, resistente a humedad, lavable y de fácil limpieza y desinfección. Deberá proporcionar soporte adecuado durante la permanencia y traslado del paciente. Puede ser fabricado en el abs o maeria igualal del asiento.
4 | Apoyabrazos: Estructura metálica fija, provista de dos (2) apoyabrazos fabricados en plástico ABS de alta resistencia o polímero de características técnicas iguales o superiores, resistentes a la humedad, de superficie lisa, fácil limpieza y desinfección, que proporcionen adecuada comodidad y soporte al usuario.
5 | Apoya pies Rebatibles o plegables, fabricados en acero inoxidable, resistentes a la corrosión y de superficies lisas, continuas y de fácil limpieza y desinfección. Deberán proporcionar un apoyo estable y seguro para los pies, garantizando condiciones adecuadas de comodidad y postura durante el uso de la silla. El sistema deberá contar con soportes estructurales adicionales y una altura adecuada, que proporcionen mayor estabilidad y resistencia al conjunto, permitiendo que el paciente pueda ejercer apoyo sobre el apoyapiés durante la incorporación o transferencia desde la silla, sin deformaciones, desplazamientos, vuelcos o fallas estructurales.
6 | Rodachinas de 4" a 5"pulgadas, de uso hospitalario, fabricadas en poliuretano macizo (PU) combinado con un soporte de aleación de aluminio o acero, con características antibacteriales, resistentes a la corrosión, humedad y a los procesos habituales de limpieza y desinfección hospitalaria. Deberán ser de doble carril, con sistema de freno de bloqueo total, que permita inmovilizar de manera simultánea el giro y el desplazamiento de la rodachina, garantizando la estabilidad y seguridad de la silla durante la permanencia y transferencia del paciente. anti pelo y mota
7 | Manija de traslado Estructura posterior tipo manillar, agarre en abes y de fácil limpieza y desinfección, firmemente integrada a la estructura de la silla. Deberá proporcionar un agarre seguro, cómodo y ergonómico para el cuidador, permitiendo movilizar, direccionar y controlar la silla de manera segura durante el traslado del paciente.
8 | Capacidad de carga Mínimo 120 kg,
9 | Resistencia y seguridad La silla deberá proporcionar estabilidad durante el traslado, ducha y transferencia del paciente. No deberá presentar deformaciones, inestabilidad, movimientos estructurales, bordes cortantes o elementos que representen riesgo para el usuario.
10 | Producto entregado armado, funcional y listo para uso.
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
11 | Garantía mínima de tres (3) años sobre la estructura, componentes y diseño de la silla, incluyendo defectos de fabricación, materiales o diseño que puedan afectar su seguridad, estabilidad y funcionamiento.
12 | Ejecución de mantenimientos preventivos durante el período de garantía, de acuerdo con las recomendaciones, indicaciones y protocolos del fabricante.
13 | Inclusión de mantenimientos correctivos ilimitados durante la garantía sin costo adicional por defectos atribuibles al fabricante.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
14 | Compatible con claxxin (cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm)
15 | Material apropiado para realizar una adecuada y fácil limpieza y desinfección del equipo

## 36. SILLA ACOMPAÑANTES HOSPI
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
MOBILIARIO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: SILLA RECLINABLE ACOMPAÑANTES HOSPITALIZACIÓN CANTIDAD 181
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y ADJUNTARLO CON SU PROPUESTA.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A CUMPLIR |  | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
MATERIAL DE FABRICACIÓN, DIMENSIONES, CAPACIDAD y POSICIONES
1 | Silla reclinable de uso hospitalario, para paciente hospitalización y/o acompañante, con espaldar reclinable y apoyapiés integrado
2 | Estructura fabricada en acero Cold Rolled, con acabado en pintura de aplicación electrostática para protección contra la corrosión
3 | Espuma Ultradura / Alta Gama (más de 40 kg/m³)
4 | Tapicería en cuero sintetico o similar con propiedades antimicrobianas, impermeable, de superficie no porosa, y a productos químicos utilizados para limpieza y desinfección en altas concentraciones, con propiedades retardantes al fuego y sin costuras expuestas
5 | Soportes inferiores fijos, tipo patas, fabricados en acero inoxidable, con altura de 60 mm y niveladores.
6 | Dimensiones: 80,8 cm de ancho × 86,0 cm de fondo × 109 cm de alto, con una variación admisible de hasta ±10 %.
7 | Altura del Asiento: 45cm
8 | La silla deberá ser de tres planos, conformada por un plano fijo y dos móviles, con respaldo y apoyapiés de accionamiento mecánico independiente, permitiendo al usuario ajustar y mantener cada elemento en la posición requerida. Deberá permitir, como mínimo, posición sentada con respaldo a 90° y apoyapiés retraído; posición reclinada con respaldo hasta 25° y apoyapiés retraído o elevado; y posición de descanso horizontal con respaldo hasta 180° y apoyapiés hasta 90°, garantizando en todo momento estabilidad, seguridad, comodidad y adecuado apoyo de las piernas del paciente.
9 | Peso neto: inferior entre 60 a 80 kg
10 | Capacidad de carga: 120 kg a 140 kg
11 | Espaldar conformado por dos secciones, con costura repisada.
12 | Sistema de reclinación y ecualización: mecanismo interno fabricado en hierro, accionado mediante guaya y manija lateral, que permite la regulación de la inclinación del espaldar y el accionamiento del sistema de apoyo de pies, los niveles de ben se ajusado de forma manual por el paciente acomando de forma mecanica la ubicacion requerida
GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
13 | Tres (3) años de garantía en la estructura y herrajes y un (1) año de garantía en espuma y tapicería por defectos de fabrica.
14 | Garantía mínima de 1 años en TAPIZADO
14 | Ejecución de mantenimientos preventivos durante el período de garantía, según recomendación, indicaciones y protocolos del fabricante.
15 | Inclusión de mantenimientos correctivos ilimitados durante la garantía sin costo adicional por defectos atribuibles al fabricante.
15 | Vida útil mínima de 10 años.
16 | Entrenamiento clínico y técnico: Capacitación antes de la entrega del equipo al servicio asistencial y mínimo 2 sesiones completas para personal asistencial y técnicos por cada año de garantía.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
35 | Compatible con claxxin (cloro orgánico en una concentración de 1000 ppm)
36 | Material apropiado para realizar una adecuada y fácil limpieza y desinfección del equipo

## 37. CABINA PATOLOGÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: CABINA PATOLOGÍA CANTIDAD 1
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
CARACTERÍSTICAS GENERALES REQUERIDAS
Item | Parámetro | Requisito Mínimo | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURA
1 | Dimensiones Generales | Ancho: 1500 mm (± 50 mm); Profundidad: 750 mm a 850 mm; Altura total ajustable.
2 | Material de Superficie de Trabajo y Poceta | Acero inoxidable grado quirúrgico AISI 316L de alta resistencia a corrosión por formaldehído, xilol y ácidos.
3 | Estructura y Chasis Principal | Acero inoxidable AISI 304 con acabados grado sanitario, bordes pulidos y sin cantos cortantes.
4 | Tipo de apertura ventana | Guillotina, desplazamiento vertical, vidrio templado ó policarbonato. 6m de espesor
5 | Sistema de Retención de Fluidos | Borde perimetral antiderrame de mínimo 10 mm en toda la superficie de corte.
6 | Ajuste Ergonométrico de Altura | Sistema electromecánico motorizado continuo de 800 mm a 1100 mm accionado por pedal o panel con memorias.
7 | Diseño de Zócalo / Espacio Inferior | Estructura cóncava inferior que permite posición de trabajo ergonómica sentado y de pie.
VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE VAPORES
8 | Tipo de Captación de Aire | Extracción combinada por flujo descendente (downdraft) y posterior (backdraft) en toda la zona de trabajo.
9 | Velocidad de Flujo en Superficie | Velocidad de captura de aire constante entre 0,4 m/s y 0,6 m/s sobre la superficie de tallado.
10 | Contención de Formaldehído | Garantizar < 0,3 ppm de formaldehído en zona respiratoria del operador
11 | Monitoreo y Alarmas de Aire | Sensor continuo de velocidad de flujo con alarmas audibles y visuales por fallo de extracción o flujo insuficiente.
12 | Sistema de Filtración / Salida | Acople a ducto externo con dumper anti-retorno o módulo interno de triple filtración (prefiltro, HEPA H14 y carbón activado impregnado).
HIDRÁULICA Y GESTIÓN DE FORMALINA
13 | Grifería y Agua | Monomando extensible para agua fría y caliente con activación automática por sensor infrarrojo o pedal.
14 | Lavado Automático de Superficie (Autoflush) | Duchas integradas de arrastre continuo para desecho y limpieza constante de la mesa hacia la poceta.
15 | Dispensación de Formalina Limpia | Sistema integrado con bomba y grifo dedicado para dispensación segura de formalina.
16 | Recolección de Formalina Residual | Drenaje e instalación para recolección de formalina usada hacia contenedor/garrafa con sensor de sobrellenado y alarma.
17 | Poceta de Lavado | Poceta en acero AISI 316L integrada en la superficie con rejilla / tamiz para captura de residuos sólidos de tejido.
ILUMINACIÓN Y APOYO ÓPTICO
18 | Iluminación Principal de Trabajo | Lámpara LED integrada de alta intensidad regulable (mínimo 1000 lux en plano de trabajo, 5000 K).
19 | Auxiliar Óptico | Lupa articulada ajustable con luz LED integrada y magnificación mínima de 3X.
20 | Sistema de Esterilización UV | Lámpara de desinfección UV-C con temporizador programable y sensor de desinstalación/apagado automático por presencia.
ELECTRÓNICA, CONECTIVIDAD Y ACCESORIOS
21 | Panel de Control Integrado | Pantalla digital táctil o microprocesada para gestión de ventilación, altura, luz, tiempos UV y estado de filtros.
22 | Conexión Eléctrica | Tomas auxiliares selladas grado IP65 a prueba de agua y salpicaduras (110 V / 60 Hz, norma RETIE).
23 | Soportes de Digitalización | Brazo articulado de grado médico para monitor/PC, soporte para sistema de fotomacroscopia y soporte para pedal de dictado.
CALIFICACIÓN, GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO
24 | Ejecución de Calificaciones (IQ/OQ/PQ) | Obligatoria entrega y ejecución en sitio de protocolos de Calificación de Instalación (IQ), Operación (OQ) y Desempeño (PQ).
25 | Certificaciones en Sitio | Entrega de prueba de estanqueidad/flujo de humo y mapeo de concentración de formaldehído libre en aire post-instalación.
26 | Garantía y Soporte Postventa | Garantía de fábrica mínima de 24 meses y disponibilidad garantizada de repuestos y servicio técnico por 10 años.
27 | Mantenimiento correctivo | Ilimitado durante la vigencia de la garantia.
28 | Garantía y Soporte Postventa | Garantía de fábrica mínima de 24 meses y disponibilidad garantizada de repuestos y servicio técnico por 10 años.
29 | Mantenimiento correctivo | Ilimitado durante la vigencia de la garantia.

## 38.ALMOHADAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
MOBILIARIO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: ALMOHADAS
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO:
CARACTERÍSTICAS GENERALES REQUERIDAS
Item | Parámetro | Requisito Mínimo | CUMPLE SÍ / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PÁGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
1 | -Material: | Antiescaras, forrada en material antifluido
2 | Color: | Azul Oscuro
3 | -Dimensiones: | Largo 60cm - ancho 40cm - altura 8cm
4 | Bioseguridad: | Antimicrobiana,ignífuga
5 | Relleno: | fibra siliconada hueca de poliéster (fiberfill) de alta resiliencia, o espuma de poliuretano de alta densidad
6 | Costuras | termoselladas o encapsuladas (sin costura expuesta tipo "cordón"), impermeables, sin perforaciones de aguja que permitan el paso de fluidos
7 | -Espuma | de poliuretano densidad 26 o mayor
8 | Libre de sustancias tóxicas | sin PVC con ftalatos, sin látex (hipoalergénico) y libre de sustancias CMR (cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción).
9 | Fijeza | Resistente a la compresión y con capacidad de recuperación de forma (retorno elástico) tras el uso y el lavado
10 | Garantia | Minimo 1 año

## 39.URETERO-RENOSCOPIO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2026
EQUIPO BIOMEDICO
AUTOEVALUACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: URETERO-RENOSCOPIO
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
CARACTERÍSTICAS GENERALES REQUERIDAS
Item | Parámetro | Requisito Mínimo | CUMPLE SI / NO | DOCUMENTO EN EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO | PAGINA DONDE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
1 | Diseño | con punta atraumática y cuerpo de transición progresiva.
2 | Calibre externo | Para un modelo de pequeño calibre: punta distal
3 | Punta distal | Entre 6 Fr y 8 Fr
4 | Longitud útil | 40 y 43 cm
5 | Para canales de trabajo | 6 Fr
6 | Dirección de visión | De 5° a 7°
7 | Ocular | Angulado
8 | Sistema óptico | Imagen e iluminación integradas, compatibles con el sistema de cámara y fuente de luz (Karl Storz, Stryker, Olympus)
9 | Irrigación | 2 puertos laterales
10 | Conexiones | Incluye acoples de cámara, adaptadores de iluminación y conexiones de irrigación necesarios
11 | Reprocesamiento | Reutilizable mediante procedimientos de limpieza y esterilización “autoclavable”
12 | Accesorios incluidos | Bandeja o contenedor protector para transporte y reprocesamiento.
13 | Accesorios incluidos | Guias, puertos, sellos, tapas y adaptadores necesarios para su funcionamiento.
14 | Registro sanitario | Vigente
15 | Garantia minima | 1 año